招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：C111011-20210151

项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目

采 购 人：喀什地区第一人民医院

招标代理：广东国利招标有限公司

发布日期：2022年 01 月 08 日

目  录

第一部分 投标邀请书	2

第二部分 投标资料表	7

第三部分 开标、评标、定标	8

一、资格性审查表	14

二、符合性审查表	14

三、综合评分表	15

第四部分 用户需求书	25

第五部分 投标文件格式	154

一、自查表	156

二、资格性文件	163

三、商务部分	179

四、技术部分	188

五、价格部分	195

第六部分 投标人须知	199

第七部分 合同文本	208

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 各投标人招标代理服务费存入招标代理服务费账号。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》、《投标分项报价表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标货物/服务属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 第一部分 投标邀请书

中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目

公开招标公告

项目概况：

中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目的潜在供应商应在政采云线上下载（供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190））获取招标文件并于2022年 01 月 29 日 10 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：C111011-20210151

项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目

项目总预算金额：3675.14万元

采购需求：（全部国产）

第一包：便携式彩超、便携式床旁简易彩超、腹部彩超；预算金额：667.2万元；

第二包：肺功能检测仪器、24小时动态心电图机、24小时动态血压监测机；预算金额：150.85万元；

第三包：心电监护仪(低端)、除颤监护仪、心电图机；预算金额：244.4万元；

第四包：心电监护仪（中高端）、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2（中心静脉血样饱和）监护模块；预算金额：340.3万元；

第五包：有创呼吸机、无创呼吸机、高流量湿化治疗仪、转运呼吸机；预算金额：772.85万元；

第六包：吊塔（37套）、吊塔（15套）；预算金额：356万元；

第七包：输液工作站（1拖4）、注射泵（双通道）、输液泵、肠内营养泵；预算金额：494.04万元；

第八包：负30℃低温冰箱、2-8℃血液冷藏箱、2-8℃试剂储存冰箱、超低温冷冻冰箱[样本保存]、生物安全柜、血型仪、血浆溶解箱、水浴箱、显微镜、温度监控系统、血小板恒振荡保存箱、离心机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动尿液分析仪、全自动尿沉渣分析仪、全自动粪便分析仪、全自动血凝分析仪、特定蛋白分析仪、血气/电解质分析仪；预算金额：407.50万元；

第九包：肝脏储备功能检测仪、肝脏弹性硬度检测、人工肝脏支持治疗系统（血液净化）；预算金额：242.00万元；

（详细数量规格参数见招标文件）

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有有效的独立法人营业执照；

3.提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）；

4.法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；

5.依法缴纳近六个月内任意一个月的社会保险的凭据；

6.税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；

7.近两年任意一年的财务审计报告，新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动（以采购代理机构于投标截止时间当天查询结果为准）。

## 三、获取招标文件

获取招标文件时间：2022年 01 月 08 日至2022年 01 月 14 日（上午10:00-14:00，下午16:00-19:30）

获取招标文件地点：政采云线上下载（供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190））

获取招标文件方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年 01 月 29 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2022年 01 月 29 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-10群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：喀什地区第一人民医院

地    址：喀什地区喀什市迎宾大道120号

联 系 人：丁芸

联系电话：0998-2962911

2.代理机构信息

名    称：广东国利招标有限公司

地    址：广东省广州市天河区珠江新城华强路9号保利克洛维中盈大厦22楼2202

联 系 人：林小姐

联系电话：020-85200402、020-85200421、13631338258

广东国利招标有限公司

2022年 01 月 08 日

- 第二部分 投标资料表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实。 |
| 2 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一部分第六点 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
| 3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4 | 招标文件的澄清 | 1.采购人不统一组织答疑会 2.投标人质疑期限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出 3.采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前 15 日 |
| 5 | 投标文件 | （1）加密的电子投标文件1份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开启、评审的，供应商须在开启现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）1份。供应商保证该后备步骤。 （3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本2份。供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 6 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后120天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 该项目为电子评标，该项目评标完成后，投标人须将纸质投标文件（正本1份，副本2份，投标文件电子文件1份）递交至代理机构做备案使用，是否按时递交纸质版投标文件将作为退还投标保证金依据。 |
| 8 | 评标委员会 | 评标委员会成员共7人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家6人从相关政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 中标服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下规定缴纳招标代理服务费：按国家发展和改革委员会颁发的[2015]299号文《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》有关规定，按照中标金额的1.2%收取。招标代理服务费的缴纳形式： a.向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； b.招标代理服务费的缴费账号： 收 款 人：广东国利招标有限公司 开户银行：中国建设银行广州南沙开发区支行 银行帐号：44050153140500001061 2．投标人应签署投标文件格式《招标代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 11 | 投标保证金 | - 1.投标保证金金额：包组一：13.34万元；包组二：3.00万元；包组三:4.88万元；包组四：6.80万元；包组五：15.45万元；包组六：7.12万元；包组七：9.88万元；包组八：8.15万元；包组九：4.84万元。 - 2.投标保证金缴纳时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止时点前（以银行到账时间为准） 3.投标保证金方式：以银行转账、电汇、支票或保函方式（未按照上述方式提交投标保证金的，其投标文件将作为无效予以拒绝） 投标保证金账户： 收 款 人：广东国利招标有限公司 开户银行：工行广东自由贸易试验区南沙分行营业室 银行账号：3602056919200281221 |

# 第三部分 开标、评标、定标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标委员会的组成

  - 本次招标依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为7人单数。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

  - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

  - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

  - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

  - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

  - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

  - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.6规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标

  - 评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：

  - 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

  - 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

  - 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

  - 详细评审：

  - 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。

  - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

  - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

  - 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

- 推荐中标候选人

  - 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 凡是列入核心产品范围的，只要出现相同品牌的，均被认定为一家投标人来计算。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 中标候选人并列的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

- 定标

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

说明：

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

- 《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容适用于所有包组。

- 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

## 一、资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的。 |

- 二、符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署和盖章的； |
|  | 投标有效期满足招标文件要求的； |
|  | 投标报价没有超出最高限价，且是固定唯一值的； |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 投标文件没有出现串通投标情形的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； |
|  | 没有法律、法规规定的其他无效情形。 |

## 综合评分表

### 技术部分(50分)

包组一、包组二：技术部分

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(55分) |  |  |  |
| 1 | 所投产品对采购需求“主要技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款的符合性 | 完全满足采购需求 “主要技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款（共 14项）得15 分，负偏离一项扣 2 分，扣完为止。“主要技术参数及要求”中有正偏离的，加1分，最多加5分（需提供证明材料）。 | 20分 |
| 2 | 一般技术参数要求响应评审 | 完全满足采购需求的得20分，每1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：技术条款响应表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准。（如厂家的产品使用说明书必须提供中文版） | 20分 |
| 3 | 备品备件 | 1.所投产品常用备品备件齐全，价格合理的得5分； 2.所投产品常用备品备件较全，价格较为合理的，得3分； 3.所投产品常用备品备件不全，价格不合理的，得1分； 不提供备品备件不得分。 | 5分 |
| 4 | 技术服务 | 内容包括技术服务、培训服务的具体方案等： 具有完善具体的技术服务，服务计划详尽且技术培训每年4次或4次以上的，得5分； 具有较好的技术服务，服务计划良好且技术培训每年3次的，得3分； 技术服务一般，服务计划一般且技术培训每年大于1次少于3次的，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应0分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务方案评审 | 售后服务、维护保养服务的具体方案、售后人员的跟进等： 具有完善具体的售后服务；维修响应时间0.5小时（含）以内、承诺的到场时间在4小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划详尽，得5分； 具有基本完善的售后服务；维修响应时间1小时（含）以内、承诺的到场时间在6小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划一般，得3分； 具有简单的售后服务；维修响应时间2小时（含）以内、承诺的到场时间在12小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划较差，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应等其他情况，得0分。 | 5分 |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过资格和符合的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

包组三、包组四、包组五、包组六、包组七：技术部分

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(55分) |  |  |  |
| 1 | 所投产品对采购需求“主要技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款的符合性 | 完全满足采购需求 “主要技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款（共 14项）得15 分，负偏离一项扣 2 分，扣完为止。“主要技术参数及要求”中有正偏离的，加1分，最多加5分（需提供证明材料）。 | 20分 |
| 2 | 一般技术参数要求响应评审 | 完全满足采购需求的得20分，每1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：技术条款响应表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准。（如厂家的产品使用说明书必须提供中文版） | 20分 |
| 3 | 备品备件 | 1.所投产品常用备品备件齐全，价格合理的得5分； 2.所投产品常用备品备件较全，价格较为合理的，得3分； 3.所投产品常用备品备件不全，价格不合理的，得1分； 不提供备品备件不得分。 | 5分 |
| 4 | 技术服务 | 内容包括技术服务、培训服务的具体方案等： 具有完善具体的技术服务，服务计划详尽且技术培训每年4次或4次以上的，得5分； 具有较好的技术服务，服务计划良好且技术培训每年3次的，得3分； 技术服务一般，服务计划一般且技术培训每年大于1次少于3次的，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应0分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务方案评审 | 售后服务、维护保养服务的具体方案、售后人员的跟进等： 具有完善具体的售后服务；维修响应时间0.5小时（含）以内、承诺的到场时间在4小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划详尽，得5分； 具有基本完善的售后服务；维修响应时间1小时（含）以内、承诺的到场时间在6小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划一般，得3分； 具有简单的售后服务；维修响应时间2小时（含）以内、承诺的到场时间在12小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划较差，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应等其他情况，得0分。 | 5分 |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过资格和符合的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

包组八：技术部分

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(55分) |  |  |  |
| 1 | 所投产品对采购需求“主要技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款的符合性 | 完全满足采购需求 “主要技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款（共 14项）得15 分，负偏离一项扣 2 分，扣完为止。“主要技术参数及要求”中有正偏离的，加1分，最多加5分（需提供证明材料）。 | 20分 |
| 2 | 一般技术参数要求响应评审 | 完全满足采购需求的得20分，每1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：技术条款响应表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准。（如厂家的产品使用说明书必须提供中文版） | 20分 |
| 3 | 备品备件 | 1.所投产品常用备品备件齐全，价格合理的得5分； 2.所投产品常用备品备件较全，价格较为合理的，得3分； 3.所投产品常用备品备件不全，价格不合理的，得1分； 不提供备品备件不得分。 | 5分 |
| 4 | 技术服务 | 内容包括技术服务、培训服务的具体方案等： 具有完善具体的技术服务，服务计划详尽且技术培训每年4次或4次以上的，得5分； 具有较好的技术服务，服务计划良好且技术培训每年3次的，得3分； 技术服务一般，服务计划一般且技术培训每年大于1次少于3次的，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应0分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务方案评审 | 售后服务、维护保养服务的具体方案、售后人员的跟进等： 具有完善具体的售后服务；维修响应时间0.5小时（含）以内、承诺的到场时间在4小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划详尽，得5分； 具有基本完善的售后服务；维修响应时间1小时（含）以内、承诺的到场时间在6小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划一般，得3分； 具有简单的售后服务；维修响应时间2小时（含）以内、承诺的到场时间在12小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划较差，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应等其他情况，得0分。 | 5分 |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过资格和符合的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

包组九：技术部分

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(55分) |  |  |  |
| 1 | 所投产品对采购需求“主要技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款的符合性 | 完全满足采购需求 “主要技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款（共 14项）得15 分，负偏离一项扣 2 分，扣完为止。“主要技术参数及要求”中有正偏离的，加1分，最多加5分（需提供证明材料）。 | 20分 |
| 2 | 一般技术参数要求响应评审 | 完全满足采购需求的得20分，每1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：技术条款响应表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准。（如厂家的产品使用说明书必须提供中文版） | 20分 |
| 3 | 备品备件 | 1.所投产品常用备品备件齐全，价格合理的得5分； 2.所投产品常用备品备件较全，价格较为合理的，得3分； 3.所投产品常用备品备件不全，价格不合理的，得1分； 不提供备品备件不得分。 | 5分 |
| 4 | 技术服务 | 内容包括技术服务、培训服务的具体方案等： 具有完善具体的技术服务，服务计划详尽且技术培训每年4次或4次以上的，得5分； 具有较好的技术服务，服务计划良好且技术培训每年3次的，得3分； 技术服务一般，服务计划一般且技术培训每年大于1次少于3次的，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应0分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务方案评审 | 售后服务、维护保养服务的具体方案、售后人员的跟进等： 具有完善具体的售后服务；维修响应时间0.5小时（含）以内、承诺的到场时间在4小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划详尽，得5分； 具有基本完善的售后服务；维修响应时间1小时（含）以内、承诺的到场时间在6小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划一般，得3分； 具有简单的售后服务；维修响应时间2小时（含）以内、承诺的到场时间在12小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划较差，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应等其他情况，得0分。 | 5分 |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过资格和符合的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

### 2.商务部分（15分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要商务响应程度 | 3分 | 根据投标人对用户需求书中主要商务要求的“质保期”的响应程度进行评审：在招标要求的质保年限基础上，对全部设备质保每延长1年，得1分，最高得3分，延长年数不足1年不计算可得分。 |
| 2 | 投标人的综合实力 | 2分 | 投标人具有质量管理体系认证得2分。 注：上述须提供有效期内的相关证书复印件，并加盖投标人单位公章，对于管理体系证书的如在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）能查询信息的，可提供查询信息截图并加盖投标人单位公章，否则不得分； |
| 3 | 所投产品制造商业绩 | 7分 | - 根据所投产品生产制造商近三年（以合同签订时间为准）至投标截止时间已完成的所投产品（属参投包号内其中一种设备即可）同品牌型号给不同客户供货业绩进行比较：每提供一个业绩得1分，最高得7分。 - 注： - 1、提供项目的合同复印件，所有证明材料加盖投标人单位公章，否则不得分；合同关键页或中标通知书复印件，包括：项目内容、金额、签署双方单位名称、签署日期等，并加盖投标人单位公章） （同一客户不重复计分，相同设备也不重复计分 ） - 合同签订时间须在2019年1月1日至本项目投标截止之日内，否则不得分； - 若合同中未列实施内容的，还需提供合同买方（甲方）盖公章出具针对相应合同实施内容的证明材料复印件，否则不得分； 按本项目投标文件格式提供《同类项目业绩概况表》及上述材料，如提供的材料有欠缺、模糊或不符合要求等，均视为无效材料不得分； |
| 4 | 客户服务水平满意度情况 | 3分 | 投标人在本项目提供的业绩项目中有获得合同的买方（甲方）单位对其服务质量评价，且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的买方（甲方）单位公章（注：部门章、处室章等其他章也有效），一个项目评价得0.5分，最高得3分。 注：①提供多个评价材料均为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个评价；②提供证明材料复印件，加盖投标人单位公章；③如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。不满足上述3点要求不得分。 |
| 合计 |  | 15分 |  |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过资格和符合的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

### 3.价格分值（30分）

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值

备注：

1.价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2.评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

价格扣除

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予C的扣除（C的取值为6％），用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    - 供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持 政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》 订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能、环保产品：

1.6.1.投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书)，报价给予C3的价格扣除（C3的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－节能产品核实价×C3。

1.6.2.投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，报价给予C4的价格扣除（C4的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－环保产品核实价×C4。

1.6.3 本条款中两种修正原则不同时使用。

# 第四部分 用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对包组内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 3、注：以上技术参数没有指向任何品牌型号，如潜在投标商认为有指向性，仅为参考，投标商根据上述参数符合商务要求自主选择品牌型号。

## 项目内容

1、项目编号：C111011-20210151

2、项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目

3、采购方式：公开招标

4、采购内容：

| 包组号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高单价限价 （人民币） （万元） | 最高总价限价（人民币） （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 1 | 便携式彩超 | 2 | 56.1 | 112.2 |
|  | 2 | 便携式床旁简易彩超 | 3 | 5 | 15 |
|  | 3 | 腹部彩超 | 3 | 180 | 540 |
|  |  |  |  |  | 667.2 |
| 包组二 | 1 | 肺功能检测仪器 | 3 | 9.35 | 28.05 |
|  | 2 | 24小时动态心电图机 | 8 | 6 | 48 |
|  | 3 | 24小时动态血压监测机 | 8 | 9.35 | 74.8 |
|  |  |  |  |  | 150.85 |
| 包组三 | 1 | 心电监护仪(低端) | 57 | 2.2 | 125.4 |
|  | 2 | 除颤监护仪 | 17 | 4.5 | 76.5 |
|  | 3 | 心电图机 | 17 | 2.5 | 42.5 |
|  |  |  |  |  | 244.4 |
| 包组四 | 1 | 心电监护仪（中高端） | 19 | 10.28 | 195.32 |
|  | 2 | 心电监护仪(低端) | 33 | 2.2 | 72.6 |
|  | 3 | 心电转运模块 | 3 | 3.52 | 10.56 |
|  | 4 | 二氧化碳监护模块 | 4 | 1.98 | 7.92 |
|  | 5 | BIS监护模块 | 2 | 10.45 | 20.9 |
|  | 6 | PICCO监护模块 | 3 | 9.35 | 28.05 |
|  | 7 | ScvO2（中心静脉血样饱和）监护模块 | 3 | 1.65 | 4.95 |
|  |  |  |  |  | 340.3 |
| 包组五 | 1 | 有创呼吸机 | 33 | 20 | 660 |
|  | 2 | 无创呼吸机 | 13 | 5 | 65 |
|  | 3 | 高流量湿化治疗仪 | 3 | 3.85 | 11.55 |
|  | 4 | 转运呼吸机 | 3 | 12.1 | 36.3 |
|  |  |  |  |  | 772.85 |
| 包组六 | 1 | 吊塔 | 37 | 8 | 296 |
|  | 2 | 吊塔 | 15 | 4 | 60 |
|  |  |  |  |  | 356 |
| 包组七 | 1 | 输液工作站（1拖4） | 54 | 8 | 432 |
|  | 2 | 注射泵（双通道） | 64 | 0.6 | 38.4 |
|  | 3 | 输液泵 | 17 | 0.6 | 10.2 |
|  | 4 | 肠内营养泵 | 21 | 0.64 | 13.44 |
|  |  |  |  |  | 494.04 |
| 包组八 | 1 | 负30℃低温冰箱 | 1 | 10 | 10 |
|  | 2 | 2-8℃血液冷藏箱 | 5 | 5 | 25 |
|  | 3 | 2-8℃试剂储存冰箱 | 2 | 1 | 2 |
|  | 4 | 超低温冷冻冰箱[样本保存] | 2 | 2 | 4 |
|  | 5 | 生物安全柜 | 2 | 6 | 6 |
|  | 6 | 血型仪 | 1 | 30 | 30 |
|  | 7 | 血浆溶解箱 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 8 | 水浴箱 | 1 | 0.2 | 0.2 |
|  | 9 | 显微镜 | 1 | 3 | 3 |
|  | 10 | 温度监控系统 | 1 | 10 | 10 |
|  | 11 | 血小板恒振荡保存箱 | 1 | 4.8 | 4.8 |
|  | 12 | 离心机 | 2 | 1 | 2 |
|  | 13 | 全自动生化分析仪 | 1 | 124 | 124 |
|  | 14 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 60 | 60 |
|  | 15 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 15 | 15 |
|  | 16 | 全自动尿沉渣分析仪 | 1 | 30 | 30 |
|  | 17 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 10 | 10 |
|  | 18 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 53 | 53 |
|  | 19 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 10 | 10 |
|  | 20 | 血气/电解质分析仪 | 1 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  | 407.5 |
| 包组九 | 1 | 肝脏储备功能检测仪 | 1 | 60 | 60 |
|  | 2 | 肝脏弹性硬度检测 | 1 | 147 | 147 |
|  | 3 | 人工肝脏支持治疗系统（血液净化） | 1 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  | 242 |
|  | 合计（万元） |  |  |  | 3675.14 |

注：1.项目类型：货物类；采购品目：A0320医疗设备。

2.凡高于最高限价的投标，一律视为无效投标。

3.投标人应对本项目所投包组内的全部内容进行投标，不允许仅对包组其中部分内容进行投标，任何只对其中部分内容进行的投标均被视为无效投标。

4.投标人可对一个或多个包组进行投标，各包组可兼中兼得。

## 二、技术参数及要求

### 包组一：

（一）呼吸、门急诊便携式彩超

全数字化平板式彩色多普勒超声诊断系统

1.用途说明：

腹部、小器官、浅表、妇科、产科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用要求为2015年最新版本及最新出产机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

2.系统技术规格：2.0.≥15寸无缝纯平投射式电容屏

2.1.▲机器内置≥3个探头接口，可同时激活

2.2.≥4个USB 3.0接口

2.3.数字波束增强器

2.4.多倍波束合成

2.5.二维灰阶模式

2.6.组织谐波成像模式

2.7.宽带频移谐波

2.8.组织特异性成像

2.9.频率复合成像

2.10.空间复合成像

2.11.斑点抑制成像

2.12.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.13.频谱多普勒成像：脉冲多普勒（标配）、高脉冲重复频率（仅支持相控阵）、连续波多普勒（标配）

2.14.M型模式

2.15.独立角度偏转

2.16.扩展成像（要求凸阵、线阵可用，提供证明图片）

实时双幅对比成像

2.18.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

2.19.全屏放大

局部放大（支持前端、后端放大）

2.21.回波增强技术

2.22.智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

2.23.支持锁屏功能

2.24.自动唤醒功能

2.25.全科测量软件包

2.26.图像后处理，可处理参数≥26种

2.27.支持手动触摸屏上注释，支持手动触摸屏上包络测量

2.28.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

2.29.穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

2.30.支持多种语言（包括中文，英文等）

2.31.本机自带磁影导航功能

3.测量/分析和报告3.0.常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

3.1.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

全科测量包，自动生成报告

3.2.急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

3.3.心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz）

4.电影回放和原始数据处理4.0.所有模式下可用

4.1.支持手动、自动回放

4.2.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

4.3.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式不少于8种、M模式不少于5种、彩色模式不少于5种、PW模式不少于10种。

5.检查存储和管理（内置超声工作站）

5.0.检查存储

≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

5.1.检查管理：

病人信息管理

6.连通性要求：6.0.支持网络连接：

有线网络

无线网络

6.1.DICOM 3.0

6.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

7.安全和认证

SFDA认证

8.系统技术参数及要求8.0.≥15寸无缝纯平投射式电容屏

8.1.机器内置探头接口≥3个、可同时激活3个探头接口

8.2.≥4个USB 3.0

8.3.二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

▲最大显示深度:≥39cm（提供图片证明）

▲动态范围: ≥230（可视可调，提供图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

8.4.彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥364帧/秒

支持B/C 同宽（提供图片证明）

8.5.频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

快速角度校正

支持频谱自动测量

8.6.具备穿刺针增强功能（提供图片证明）

9.探头规格9.0.可选探头类型：凸阵、线阵、相控阵

9.1.探头频率：

频率带宽1.3-16.2MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥192振元

9.2.穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

9.3.凸阵探头频率范围: 1.3- 6.0 MHz，扩展后最大角度可达115°，

线阵探头频率范围: 4.4-13.5 MHz，扩展后最大角度40°

相控阵探头频率范围: 1.3- 4.6MHz，最大角度≥90°

9.4.B/M、彩色、能量多普勒输出功率可选择分级调节

10.系统输入和输出

具备HDMI: 1个，USB 3.0: 4个，网口: 1个。

11.外设和附件

11.0.台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

11.1.自动电源卷线器

11.2.支持机器防盗锁控制

11.3.可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机

11.4.支持脚踏开关

12.备件、技术及维修服务，培训要求及其它

12.0.12.1.备件要求：

卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

12.2.技术及维修服务：

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

12.3.技术培训要求：

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

参数必须提供原厂技术白皮书（加盖公章）或检测报告以供验证

质保期：5年

软件终身免费升级保养

连接医院网络端口费用由厂家承担（医院现有PACS系统）

（二）传染科便携式床旁简易彩超

掌式无线彩超多普勒诊断系统

技术参数：

1 主机

1.1 系统硬件通道数：≥ 32通道

1.2 主机重量≤200g

1.3 系统灰阶: ≥ 256级

1.4 系统动态范围: ≥ 120dB

1.5主机系统自带内置WiFi

1.5.1 WiFi 类型：5G 2.4G双频传输

1.6主机Type-c充电接口，充电接口支持正反两面插

1.7 主机全密封式设计，防尘防水，可整机消毒灭菌，符合感控要求，适用于超声引导下的介入穿刺手术和微创手术

1.8主机自带操作键板，可在主机上完成系统各参数调节，防止无菌操作时操作者触碰显示器被污染。

1.9主机具备参数一键还原功能

1.10主机内置锂电池组，持续扫查时间≥4小时

2 成像模式支持B、color、PDI、PW

2.1二维灰阶成像

2.1.1具备专业一键优化功能

2.1.2神经预设3档可选择，肌骨预设3档可选择

2.1.3支持基波变频

2.1.4组织谐波成像技术

2.1.5 数字化聚焦功能

2.1.6焦点位置≥13段可调

2.1.7 具备数字化TGC

2.1.8显示深度≥25cm

2.1.9 显示深度分段刻度标注

2.1.10支持手动图像放大

2.1.11声功率可调

2.1.12支持二维图像角度偏转

2.1.13支持灰阶条，5种伪彩可选择

2.2  彩超多普勒成像

2.2.1  探头频率可调

2.2.2 取样框角度±15°

2.2.3.彩超多普勒增益 0-255

2.3  频谱多普勒成像

2.3.1探头频率可调

2.3.2 取样角度±60

2.3.3频谱多普勒增益0-255

3.图像、视频保存功能

3.1支持保存图像预览，影像回放

4.辅助功能

4.1穿刺辅助引导线功能

4.2中位线

4.3 支持注释，支持中/英文输入；支持体位图

4.4超声扫查助手

4.5全触屏测量工具

5 探头规格

5.1 无线探头设计：无探头连接线，体积小，重量轻，携带方便

5.2 宽频探头设计：线阵/凸阵均为宽频探头，宽频变频成像动态范围广

5.3 探头扫描方式：电子线阵/凸阵扫描，支持基波变频，支持谐波成像

5.4宽频带变频探头，二维和多普勒分别可选不同频率

5.5 探头阵元数：所有探头均≥128阵元

5.5.1.1高频线阵探头工作频率：6MHz-11MHz

5.5.1.2 探头物理规格：40mm（大线阵）

5.5.2.1 凸阵探头工作频率：2.5MHz-5MHz

5.5.2.2 探头物理规格：60mm（大凸阵）

6 显示系统

6.1 无线连接独立显示器设计

6.2 独立显示器任选：智能平板，智能手机，智能显示器，电脑等

6.3 兼容各种操作系统：Android(安卓)，Windows(微软)，iOS(苹果)

6.4 主机与显示器之间图像信号采用无线传输方式，互动式操作

6.5 探头支持数据线切换有线信号传输

6.6 显示器具有中英文操作界面

7 探头更换

7.1 一台主机支持更换多种探头，可插拔式更换

7.2 探头更换具有热拔插更换功能（无需关闭主机，在开机状态下，冻结后直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入相应工作检查模式）

8 病例管理

8.1自定义编辑添加患者信息

8.2支持病例档案查询

8.3支持报告打印

8.4远程会诊

9 远程会诊

9.1支持5G超声云平台

9.2支持5G实时超声远程会议平台

9.3远程会诊功能支持反向控制

质保三年，软件终身免费升级

（三）喀什地区第一人民医院国产腹部彩超参数（2台）

彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

1设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

2用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

3要求为2020年最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

4系统技术规格及概述：

4.1主机成像系统

4.1.1高分辨率液晶显示器＞21英寸, 分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

4.1.2操作面板具备液晶触摸屏＞15英寸。触摸屏可独立调节角度＞30度

4.1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

4.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。

4.1.5控制面板上可自定义按键≥10个（含小键盘），按键上可直接显示自定义的功能名称。(提供证明图片)

4.1.6内有一体化超声工作站。连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。

4.1.7内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟。

4.1.8主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；

4.1.9探头接口≥5个，全激活、相互通用（标配五把探头）

4.1.10无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量（提供证明图片）

4.1.11数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

4.1.12多倍信号并行处理

4.1.13数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

4.1.14彩色多普勒成像技术；

4.1.15彩色多普勒能量图技术；

4.1.16方向性能量图技术

4.1.17解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

4.1.18数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

4.1.19斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；

4.1.20一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。

4.1.21自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

4.1.22穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度（提供证明图片）

4.1.23速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.1.24图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍

4.1.25全屏放大，支持≥2种放大模式

4.1.26线阵探头双B图像拼接

4.1.27声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

4.1.28自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

4.1.29多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

4.1.30支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。

4.1.31支持超声远程会诊系统。

4.1.32可选配主机内置电池（非UPS），可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥90分钟

4.2测量/分析和报告

4.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

4.2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等

4.2.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

4.2.4自动NT测量

4.2.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。（提供证明图片）

4.2.6支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

4.2.7支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

4.2.8IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析

4.2.9智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量，自动识别“开-闭-闭”切面。（提供证明图片）

4.2.10心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

4.2.11小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

4.3电影回放和数据存储

4.3.12支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

4.3.13电影回放：≥1000秒

4.3.14支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

4.3.15支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

4.3.16原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。

4.3.17硬盘：≥1T硬盘,SSD固态硬盘≥128G

4.3.18多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.3.19支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。

4.4连通性要求

4.4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，与医院的PACS端口链接费用由厂家承担；

4.4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备；

4.4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入

4.4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频

4.4.5≥6个USB接口、DVDR/W刻录光驱、TYPE C 数据接口（提供证明图片）

4.5系统技术参数及要求

4.5.1二维灰阶模式

4.5.1.1预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

4.5.1.2复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

4.5.1.3组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；

4.5.1.4声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

4.5.1.5最大显示深度:≥38cm

4.5.1.6TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

4.5.1.7动态范围: ≥200

4.5.1.8增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

4.5.1.9伪彩图谱: ≥8种

4.5.1.10成像速度：	相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒

凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒

4.5.2彩色多普勒成像

4.5.24.5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

4.5.2.3取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.5.3频谱多普勒模式

4.5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

4.5.3.3最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

4.5.3.4取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

4.5.3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

4.5.3.6支持频谱自动测量

4.5.4探头规格

4.5.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

4.5.4.2扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；

腔内探头：带宽: 2.6-12.8 MHz，角度≥180°；

线阵探头：带宽: 3-13 MHz；

4.5.4.3穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

4.5.5▲应变式弹性成像单元（探头类型要求提供注册检测报告）

4.5.5.1支持探头：浅表探头、腔内探头

4.5.5.2弹性成像图谱≥5种可选。

4.5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标。

4.5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

4.5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

4.5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。

4.5.6▲剪切波弹性成像单元（要求提供注册检测报告）

4.5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

4.5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

4.5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

4.5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。

4.5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。

4.5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能。

4.5.7▲造影成像及定量分析功能单元

4.5.7.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

4.5.7.2支持微血管造影增强功能

4.5.7.3双计时器

4.5.7.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

4.5.7.5具备混合模式

4.5.7.6支持造影图像和组织图像位置互换

4.5.7.7造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

4.5.8▲TDI组织多普勒成像单元

4.5.8.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

4.5.8.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

4.5.8.3TDI曲线M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比（提供证明图片）

4.5.9▲组织追踪成像单元单元（提供证明图片必要时提供样机演示）

4.5.9.1二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹

4.5.9.2具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率

4.5.9.3支持牛眼图显示和报告显示

4.6配置要求

4.4.6高档彩色多普勒超声诊断仪主机一台；

单晶体腹部探头一把；

浅表探头一把；

腔内探头一把；

心脏探头一把；

穿刺专用探头一把（含穿刺架）

耦合剂加热器一件；

辅助设备：全自动检查床；检查椅；指定网络工作站（包含电脑；采集卡）

4.7备件、技术及维修服务，培训要求

4.7.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

4.7.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

质保期：5年

软件终身免费升级维护

连接医院网络端口费用由厂家承担（医院现有PACS系统）

（四）喀什地区第一人民医院国产高端腹部彩超参数（1台）

彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

1设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

2用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

3要求为2020年最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

4系统技术规格及概述：

4.1主机成像系统

12344.14.1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

4.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥40度。

4.1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

4.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。

4.1.5声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

4.1.6控制面板上可自定义按键≥10个（含小键盘），按键上可直接显示自定义的功能名称。(提供证明图片)

4.1.7内有一体化超声工作站。

4.1.8连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。

4.1.9内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟。

4.1.10主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；

4.1.11探头接口≥5个，全激活、相互通用（标配五把探头）

4.1.12无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量（提供证明图片）

4.1.13数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

4.1.14多倍信号并行处理

4.1.15数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

4.1.16彩色多普勒成像技术；

4.1.17彩色多普勒能量图技术；

4.1.18方向性能量图技术

4.1.19解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

4.1.20数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

4.1.21斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；

4.1.22一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。

4.1.23自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

4.1.24穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度（提供证明图片）

4.1.25速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.1.26图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍

4.1.27线阵探头双B图像拼接

4.1.28自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

4.1.29支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。

1.11.14.2测量/分析和报告

12344.14.24.24.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

4.2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等

4.2.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

4.2.4自动NT测量

4.2.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

4.2.6支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。（提供证明图片）

4.2.7支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

4.2.8IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析

4.2.9智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量，自动识别“开-闭-闭”切面。（提供证明图片）

4.2.10▲可支持胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

4.2.11心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

4.2.12可支持乳腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。（提供证明图片）

4.2.13高级自动容积测量，可通过在三个正交剖面上画至少两个轮廓，自动分割出子宫内膜内膜冠状面成像以及容积测量。（提供证明图片）

4.2.14小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。（提供证明图片）

4.3电影回放和数据存储

4.3.15支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

4.3.16支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

4.3.17支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

4.3.18原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。

4.3.19硬盘：≥1T硬盘,SSD固态硬盘≥128G

4.3.20多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.3.21支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。

4.4连通性要求

4.4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输），与医院的PACS端口链接费用由厂家承担；；

4.4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备；

4.4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入

4.4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频

4.4.5≥6个USB接口、DVDR/W刻录光驱、TYPE C 数据接口（提供证明图片）

4.5系统技术参数及要求

4.5.1二维灰阶模式

4.5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

4.5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

4.5.1.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

4.5.1.4复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

4.5.1.5组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

4.5.1.6最大显示深度:≥38cm

4.5.1.7TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

4.5.1.8动态范围: ≥200

4.5.1.9增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

4.5.1.10伪彩图谱: ≥8种

4.5.1.11最大帧率: ≥1000 帧/秒

4.5.1.12成像速度：	相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒

凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒

4.5.2彩色多普勒成像

4.5.24.5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

4.5.2.3取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.5.2.5最大帧率: ≥260 帧/秒

4.5.2.6成像速度：

相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒

凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥5帧/秒

4.5.3频谱多普勒模式

4.5.34.5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

4.5.3.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

4.5.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

4.5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

4.5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

4.5.3.7零位移动：≥8 级

4.5.3.8支持频谱自动测量

4.5.4探头规格

4.5.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

4.5.4.2扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；

腔内探头：带宽: 2.6-12.8 MHz，角度≥180°；

线阵探头：带宽: 3-13 MHz；

4.5.4.3穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

4.5.5应变式弹性成像

4.5.5.1▲支持探头：浅表探头、腔内探头（探头类型要求提供注册检测报告）

4.5.5.2弹性成像图谱≥5种可选。

4.5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标。

4.5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

4.5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

4.5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。

4.5.6▲剪切波弹性成像（要求提供注册检测报告）

4.5.64.5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

4.5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

4.5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

4.5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。

4.5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。

4.5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能。

4.5.7▲3D/4D成像

4.5.7.1支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头

4.5.7.2常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式

4.5.7.3容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等，可支持多种光源的自由组合。

4.5.7.4断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-2.0mm可调。

4.5.7.5容积厚层成像，包括任意剖面成像

4.5.7.6STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC）

4.5.7.7Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用）

4.5.7.8Niche（壁龛成像）

4.5.7.9支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储

4.5.7.10颅脑容积自动评估，可自动测量并计算胎儿颅脑容积数据。

4.5.7.11胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4项常用测量指标

4.5.7.12胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。

4.5.7.13自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。

4.5.7.14自动容积测量

4.5.7.15支持三维裁剪、修复等功能，容积图像支持斑点噪声抑制

4.5.8▲造影成像及定量分析功能

4.5.8.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

4.5.8.2支持微血管造影增强功能

4.5.8.3双计时器

4.5.8.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

4.5.8.5具备混合模式

4.5.8.6支持造影图像和组织图像位置互换

4.5.8.7造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

4.5.8.8可支持容积造影功能，支持3D输卵管造影及妇科造影。

4.6产品配置要求

4.4.6高档彩色多普勒超声诊断仪主机一台

单晶体腹部探头一把

浅表探头一把

腹部容积探头一把

腔内容积探头一把

穿刺专用探头一把（含穿刺架）

辅助设备：全自动检查床；检查椅；指定网络工作站（包含电脑；采集卡）

4.7备件、技术及维修服务，培训要求及其它

4.7.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

4.7.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

质保期：5年

软件终身免费升级维护

连接医院网络端口费用由厂家承担（医院现有PACS系统）

### 包组二：

（一）肺功能仪技术参数

便携式肺功能仪技术参数要求

一、技术规格

传感器：薄膜压差式流量传感器，≥2个传感器头；

显示屏：LCD≥10.4英寸彩色液晶显示器；

体积检测：流量积分法；

体积精度：±3%或±50毫升以内；

流量范围：0.05-±14升/秒；

体积范围：0－10升；

流量分辨率：0.01升/秒；

打印机：热敏打印机，自带中文分析报告；

存储病例：CF存储卡，20000个病例以上；

计算机接口：RS232C或USB接口，可选配中文软件，与电脑、打印机建立工作站；

预测公式：Knudson、Morris、Polgar、ITS、ECCS、Crapo-Hsu和Asia；

质量保障：IEC 601-1，ISO-9002；

▲操作：中文界面，可用主机键盘操作，并有模拟吹气模式，便于患者配合。

二、分析参数

1、SVC（肺活量）：VC、IC、TV、ERV、TRV、VC/HT；

2、FVC（用力肺活量）：FVC、FEV0.5、FEV1.0、FEV3.0、FEV0.5%、FEV1.0%（G）、FEV1.0%（T）、FEV3.0%、FVC/HT、FEV1/HT、FEV1/VCpr、MMF、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF90、FEF50/FEF75、PEF/HT、FEF25/HT、FEF50/HT、FEF75/HT、FEF75-85、FEF200-1200、MTC75-50、MTC50-25、MTC25-RV、MTCR、OI、ATI、PEF TIME、FET、ExtrapV、ExtrapV% 、FIVC、FIV0.5、FIV1.0、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、PIF、FIF50、FEF50/FIF50、FIF50/FEF50、CVI；

3、MVV（分钟最大通气量）：MVV、RR、TV、MVV/BSA、AVI；

4、MV（分钟通气量）：MV、TV、RR、BR、VR；

5、BD（支气管扩张试验）：SVC、FVC、MVV；

6、报告可自主选择打印参数，自动分析检测结果。

三、可拓展功能

1、可升级拓展功能：呼吸肌力、鼻腔阻力和血氧饱和度（SPO2）；

2、可选配电脑肺功能中文软件，与电脑，打印机连接，建立工作站，完成数据传输，中文A4报告打印。

四、质保期：五年

（二）动态血压、心电参数

心电功能参数

商务要求：

1．有足够的研发能力，具有项目如期履约能力、售后服务能力及本地专业技术支持团队，提供售后工程师的本地社保证明；

2．为了保修快捷服务，要求投标产品厂家在新疆自治区设有分公司或办事处，同时在喀什有驻点维修点，并提供证明；

3．提供购买产品与医院现有系统无缝对接承诺书（项目内包含接口费）

4．产品资质要求：

1、投标心电电生理网络系统须具有自主知识产权，取得国家版权局心电网络系统、电生理网络系统软件著作权登记证书

2、心电信息管理系统、心电分析系统、动态心电分析系统具有医疗器械注册证，且为同一生产厂家

3、优先选择通过信息系统安全等级保护备案证明的厂家

4、优秀国产医疗设备产品目录证书的厂家

项目配置要求：

设备名称	配置与参数	数量

服务器软件	数据库服务模块	1

存储管理器模块	1

HIS接口软件	1

临床WEB查询、浏览	1

可以根据多种需要进行自定义统计设置。并输出相应的各种疾病报表	1

十二导心电同步分析系统	CPU类型：Intel双核/缓存2MB；主频2.5 GHz；内存 : 4G；硬盘 : 1TB*1；19寸 LCD屏幕高清晰显示屏；十二导心电放大器、导联线、吸球、夹子、专用台车、MECG-200心电分析处理系统、黑白激光打印机	1套

动态心电记录盒	动态心电记录盒、导联线、数据线	8套

动态血压记录盒	动态血压记录盒、袖带、数据线	8套

三合一（静息心电、动态心电、动态血压）诊断工作站	CPU类型：Intel双核/缓存≥2MB；主频≥2.5 GHz；内存 : 4G；硬盘 :≥500GB(7200rpm)*1；≥22寸 LCD屏幕高清晰显示屏1920X1480；黑白激光打印机；三合一心电分析处理系统	1套

一、数据软件平台

1.1本项目建设区域实时动态心电、动态血压、静息心电网络平台，立足区域卫生事业发展的目标和要求，旨在以区域心电网络的建设提升区域医疗卫生服务能力、服务效率和服务水平，不断提高人民群众健康水平，通过建设实时动态心电，动态血压、标准统一、安全可靠的区域心电信息体系，实现信息互通、资源共享、服务协同，促进医疗卫生管理机制的创新和服务模式的转变，并有效推动全区卫生事业全面提升；

1.2区域实时动态心电，动态血压网络平台能够实现医疗机构心电检查的统一接入，包括各级医院、乡镇及社区服务中心，所有实时动态心电，动态血压数据实现集中管理，对于基层医疗单位可提供远程技术支持，实时动态心电网络平台与电子病历、电子健康档案管理、区域影像等平台联动，推动区域跨医疗卫生机构之间的医疗卫生业务协同，提高卫生机构的协同工作效率，优化配置医疗资源、提高监管和决策效率；

1.3建立区域心电网络（实时动态心电、动态血压）系统，采用统一、规范的数据存储传输规范，以解决区域内不同厂家、型号心电设备数据的兼容性问题；

1.4实现区域内动态心电，动态血压，静息心电数据共享与协同，区域范围内居民心电检查资料统一保存和全面共享，各医院及社区查阅、共享、交流心电数据，丰富居民电子健康档案和电子病历信息；

1.5实现区域远程心电会诊，基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平；

1.6实现区域心电质控及监管，区域内心电检查质量监控和基层医院心电报告质量监控，统计分析区域心电检查结果，对区域内流行病或突发事件有效监控；

1.7实现工作流程自动化，从申请单的提交、预约、收费、检查、数据录入直到输出检查报告，心电信息管理系统都能给予很好的支持，使这些工作过程全自动化进行；

1.8实现高效在线诊断和远程会诊，远程心电数据可通过5G、WIFI网络传入，实现实时动态心电，动态血压在线诊断和远程会诊；

1.9建立科研资料库，由于实时动态心电，动态血压实现信息化管理，心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得非常方便，利用这些资源，有利于科室人员培训、研究创新、量化管理等工作开展；

1.10心电管理监管平台，通过实时动态心电，动态血压网络系统规范化检查流程，通过统计分析为心电质控提供相应数据支持；

1.11区域数据中心实现区域内所有心电数据的以标准HL7 格式的数字化存储以及共享，并为所有的心电数据提供统一的管理平台；

1.12为实时动态心电，动态血压数据提供注册、存储、访问服务，并提供系统接口、数据归档等功能，提供心电远程诊断、教学、质控等服务功能；

1.13数据库服务模块，支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术；

1.14存储管理器模块，支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。要求提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明；

1.15 DICOM服务模块，系统应具备DICOM WORKLIST功能：支持同符合HL7标准的医院信息系统连接；支持同非标准的医院信息系统连接。要求提供含有DICOM WORKLIST功能词语，并圈出对应功能描述内容的医疗器械注册证或其附件的复印件证明；

1.16实时动态心电服务模块

（1）支持接收由动态心电客户端上传的心电数据，并对患者信息、检查信息、检查结论进行数据整理，同时完成归档和存储服务；

（2）支持服务器预分析功能，对客户端上传的数据可由服务器自动按队列进行预分析，节省客户端预分析时间、提高动态心电分析效率；

1.17实时动态心电监测预警服务模块

（1）对超出正常范围的心电波形，都可自动生成心电事件；

（2）支持实时查看佩戴中的实时心电电量及网络信号情况；

（3）内置经国家权威心电专家共识的心电危急预警标准参数，可根据需求进行危急值预警参数自定义设置；

（4）实时动态心电后台预分析，对客户端上传的数据可由服务器自动按队列进行预分析，节省客户端预分析时间、提高动态心电分析效率；

1.18区域实时动态心电、动态血压、静息心电数据管理展示平台

（1）利用大数据可视化展示系统，通过区域内实时动态心电、静息心电、动态血压检查、诊断、资源分布、等数据的分析挖掘，对区域内的业务就资源进行精准定向指导和调整优化。利用大数据可视化展示系统动态显示医院信息、医生信息、报告信息、会诊信息，直观反映区域心电业务整体情况；

（2）支持地理信息系统展示，通过地图全方位展现区域内的医疗机构的运行情况；

（3）支持各级医疗机构检查量的统计，支持周、月、季度、年等不同统计周期；

（4）支持地理信息系统展示，通过地图全方位展现区域内的医疗机构的运行情况，危急值、阳性率，会诊量，工作量，医疗机构远程数据实时显示；

1.19区域数据智能分析与专业统计查询

（1）支持对区域医联体内所有心电数据的分析、查询、统计；

（2）建立科研资料库，由于实时动态心电、动态血压、静息心电图实现信息化管理，心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得非常方便，利用这些资源，有利于科室人员培训、研究创新、量化管理等工作开展；

（3）该系统可以设立多种查询条件，支持模糊查询，并可进行统计，统计结果包括工作量、费用，消耗等，具体分为患者信息查询，仪器使用统计，工作量费用统计，阳性查询，低值查询，数据范围查询等；

1.20区域实时动态心电、动态血压报告分析

（1）动态心电分析软件应通过国家权威软件评测机构的测试，以保证软件的实用性和稳定性，要求提供动态心电分析系统通过国家级软件评测中心出具的测试报告；

（2）支持记录和采集24小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印。要求提供含有对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印等词语的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明；

（3）分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。（为保证此功能的实际应用，需提供软件功能截图）；

（4）差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；

（5）智能散点图功能：具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能；

（6）具备散点图按时段选取功能，通过时间按钮的设置可以查看任意时间段的散点图分布情况；

（7）阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间；

（8）睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊；

（9）起搏器分析功能具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号；

（10）具备多种起搏心搏分析模板：P、AP、VP、DP；

（11）丰富的分析测量工具；

（12）心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 为医生；

（13）提供最直接的间期分析与心率分析；

（14）提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具；

（15）具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换；为保证此功能的实际应用，需进行现场演示；

（16）具备远程会诊功能，可接收由申请端上传的动态心电数据并进行分析及回传报告；

（17）具有会诊列表功能，可显示数据的发送方及患者基本信息、传输状态、报告状态等；

（18）动态心电分析软件与传输软件为一体，无需打开不同软件界面窗口，实现后台数据自动化传输，提高效率；

（19）动态血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的“血压脉动波形”，以便医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性；

（20）动态血压操作界面友好，操作流程简洁，图表数据丰富、分析报告详实；

（21）动态血压有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据；

（22）判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要。

二、实时动态心电记录器

（1）重量（含电池）：≤214克；

（2）尺寸：≤90 X 70 X 30 mm；

（3）存储介质：工业级SD存储卡；

（4）输入阻抗：≥10MΩ；

（5）共模抑制比：≥80dB；

（6）转换精度：24bit；

（6）心率范围：30～300bpm

（7）频率范围：0.02～1000HZ，允许最大误差±0.5%

（8）极化电压：±300mV,最大允许误差±5%

（9）无线传输盒：可充电，锂电池供电

（10）记录时长：再不更换电池情况下，记录时长须具备不低于48小时，满足72小时的12导心电数据采集记录和数据的实时传输；需提供数据证明。

（11）记录通道数：12导同步采集，兼容3导联心电采集；

（12）电池容量：须满足不低于8000毫安的可拆卸锂电池，需提供证明材料；

（13）电量显示：除动态心电设备须具备电池电量显示外；还须具备在远程心电监测中心实时查看该设备的电池电量显示，方便及时提醒患者及时更换电池；

（14）分体式可拆卸设计：实时动态心电监测记录器由动态心电记录器与无线传输盒两部分组合而成，可组合可拆分，拆开后可做传统动态心电使用；

（15）内置硬件起搏通道：准确采集分析起搏信号，自动房颤、房扑分析；

（16）内置硬件传感器：须满足记录患者睡眠时呼吸波以及运动、体位的的数据测量；满足提供含有对呼吸，体位运动，可显示仰位、俯位、左侧位、右侧位、坐立位和运动曲线的数据采集证明材料；

（17）信号接收：支持全网通三大运营商（移动，电信，联通）物联卡传输，根据客户化需求可选；

（18）屏幕显示：设备具有液晶显示屏，支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息，同时可通过按键随时切换导联观察心电波形；

（19）实时传输功能：动态心电记录器须具备实时传输功能，心电设备实时数据与远程心电监测中心数据显示须同步，延时不得高于5秒;需提供证明材料

（20）导联脱落预警功能：设备具有导联脱落提示，导联脱落时，具有蜂鸣提示预警声及液晶屏文字提醒显示；

（21）具有提醒功能：实时显示电池电量、网络信号强弱，当网络信号较弱时，设备信号显示报警；

（22）设备需通过《医用电气设备：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准检验。要求提供国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心出具的检验报告证明；

三、动态血压记录器

（1）智能化流体控制技术，血压测量更平稳，测量更准确。快速充气，线性放气，最接近医生听诊血压的过程；

（2）可预置病人信息到记录仪中，杜绝混淆；

（3）记录仪双核设计，安全更有保障，动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人；

（4）独特的自动补充气功能，轻松应对血压突然升高的情况；

（5）显示方式：≥128 X 64液晶显示；

（6）记录时间：不低于24小时；

（7）测量方法：振荡法（示波法）；

（8）测量间隔：5分～240分；

（9）示值范围： 0～300mmHg；

（10）测量范围：收缩压：50～255mmHg；舒张压：30～200 mmHg；

（11）测量精度：误差≤ 3mmHg；

（12）存储方式：内置工业级存储芯片；

（13）通讯接口：无线红外通讯；

（14）电池：2节5号（AA）碱性电池；

（15）尺寸：≤ 95mm X 73mm X 31mm；

（16）重量：≤ 150g；

四、心电采集工作站

序号	技术参数

1	导联            	Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，aVL，aVR,aVF，V1,V2,V3,V4,V5,V6,

2	采样速率         	≥1000Hz。

3	输入阻抗	不低于50MΩ。

4	输入回路电流	不大于0.1μA。

5	噪声        	不超过15μVp-p。

6	共模抑制比      	不低于89dB。

7	标准灵敏度          	2.5，5，10，20mm/mV

8	灵敏度转换误差	由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%。

9	定标电压         	1mV±5%。

10	耐极化电压       	在±600mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。

11	幅频特性            	1～60Hz。

12	时间常数        	不小于3.2s。

工频干扰抑制器	抑制比不小于20dB。

13	走纸速度	在5mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+3%。

14	ECG(18导心电图)	18导联同步采集存储；18导联屏幕显示、打印；18导联心电波形

自动测量、分析及数据打印。

15	VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间心电向量图）	采集并存储X、Y、Z轴正交心电图及额面、横面、侧面心电向量图，自动分析各向量环的最大向量及心电轴等参数；显示和打印分析结果，含图形及数据。

16	FCG(频谱心电图)	自动选取FCG所用配对导联；自功率谱、传递函数、互相交互函数的自动计算及指标识别；显示和打印图像及数据。

17	心室晚电位（VLP）

自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分析；显示和打印图像及数据。

18	心率变异(HRV)	R-R间期统计分析, HRV信号时间域统计, AR功率谱分析

19	病案管理	病人信息,能存贮ECG、VCG、VLP、HRV图形及数据。

20	电源	交流220V±22V， 50Hz±1Hz

21	运行模式	连续运行

22	分类	Ⅱ类，BF型应用部分

23	工作条件	环境温度：5ºC～40ºC；相对湿度：25%-85%；

大气压力：700hPa～1060hPa。

24	安全要求	符合GB9706.1的安全要求

功能要求：

1)心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权限不同，支持多级审核。

2)提供同一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式。

3)多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。

4)在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。

5)提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。

6)支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。

7)支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量。

8)具有12导心电图叠加分析，复合波功能。

9)具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，异常诊断参数提醒、具有标准的心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。

10) 冠心病定位技术：要求提供软件截图及定位原理文字说明。

11)新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析。

12)心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供相应大致病变位置心脏示意图。

13)提供病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏，要求提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书。

14)病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。

15)可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。

质保期：五年

软件终身免费升级维护

### 包组三：

- 心电监护仪(低端)

病人监护仪招标参数

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- 监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- ≥12英寸LED显示屏，分辨率800*600，触摸屏。

- 支持手写中文输入。

- 心电：支持3/5/12导心电测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。

- 具有RR间期分析功能，可统计病人监护时段RR间期的最大值、平均值、最小值以及标准差，供医生判断病人病情使用。

- 具有≥26种心律失常和ST段分析功能。（提供证明文件）

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 加±750mV的直流极化电压。

- 具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- 血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）。

- NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

- 具有NIBP分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。

- 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

- 呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

- 旁流CO2无需积水杯，无需清理，减少感染风险。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等。

- 支持连接护士呼叫系统。

- 实时记录时间可设为：3秒，5秒，8秒、16秒、32秒、连续。

- 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

质保期五年。为保证售后服务的及时有效性，要求提供厂家驻本省的办事处证明文件及3名以上厂家工程师。（二）除颤监护仪

除颤起搏监护仪技术规格要求

1.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

2.支持中文操作界面。

3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

8.电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

9.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。

11.开机时间≤3s，符合临床使用。

12.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

13.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

14.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

15.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

16.心律失常分析种类≥20种。

17.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。

18.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册

19.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

20.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

21.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

22.具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

23.发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

24.配置记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

25.支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。

26.支持≥100名患者档案存储与回顾功能。

27.支持≥1000个事件的存储与回顾功能。

28.支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

29.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

31.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

质保期：5年

（三）心电图机

十二道心电图机技术参数

1.导联：12导联同步采集、显示、打印。

2.噪声电平：≤15uVp-p

3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）

4.时间常数：≥5S

5.耐极化电压：±650mV

6.共模拟制比：≥105dB

7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。（提供证明文件）

8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

9.≥5英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

11.可存储最近2分钟12导联波形。

12.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

13.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

14.具有隐藏式提手，美观大方。

15.通过CFDA认证。

16.为保证售后服务的及时有效性，要求提供厂家驻疆内的办事处证明文件。

质保期：5年

### 包组四：

（一）低端监护招标参数（33台）

1：整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.7、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥35种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

质保期：5年

（二）心电监护仪（中高端）

重症插件式监护仪招标参数

监护仪结构：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个.

2.≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

3.工作海拔高度≥4550米，满足高原地区

4.可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

7.配置一个监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

8.支持3/5导心电监测

9.支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析

10.支持≥4通道心电进行多导心电分析

11.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

12.支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

13.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

14.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

15.无创血压适用于成人，小儿和新生儿

16.NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25~290mmHg，舒张压测量范围：10~250mmHg，平均压测量范围：15~260mmHg

17.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

18.提供灌注指数（PI）的监测

19.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

20.IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

21.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

22.支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

23.支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册

24.支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

25.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

26.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

27.≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾

28.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

29.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

30.≥120小时ST波形片段的存储与回顾

31.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

32.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

33.产品通过国家III类注册

34.产品设计使用年限≥8年

35.产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录，提供证明材料。

质保期：5年

（三）心电转运模块

转运监护招标参数

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。

3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

4.≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5.IP44或更高级防尘防水等级设计，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.整机无风扇设计。

8.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

11.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

12.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

13.心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

14.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

15.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16.提供≥25种心律失常事件的分析。

17.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

18.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

19.可显示弱灌注指数（PI）。

20.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

21.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

22.≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

23.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

24.≥1000条NIBP测量结果回顾。

25.≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

26.产品设计使用年限≥8年。

质保期：5年

（四）二氧化碳监护模块

- 旁流CO2招标参数

- 1.模块化设计，不需要额外提供电源线，可以在科室的监护仪中即插即用

- 2.采用旁流（Sidestream）监测技术，监测符合标准ISO21647

- 3.在监护仪上使用时，具有呼吸窒息报警延迟功能，报警延迟时间设置范围：10s~40s

- 4.CO2测量范围：0～99 mmHg，分辨率1mmHg

- 5.CO2参数精度：0～40 mmHg：±2 mmHg

- 41～76 mmHg：±5％×读数

- 77～99 mmHg：±10％×读数

- 6.CO2气体采样率支持成人：70 ml/min、100 ml/min、120 ml/min和150 ml/min 可选；小儿、新生儿：70 ml/min和100 ml/min 可选

- 7.支持测量呼吸率，测量范围：0~120rpm，精度±2rpm

- 8.CO2测量时支持对于气道中气体：氧气浓度，笑气浓度和地氟醚浓度的补偿，保证CO2参数检测的准确性。

- 9.监护仪显示CO2波形支持描线和填充两种显示方式

- 10.监护仪界面显示CO2波形走速支持：3mm/s、6.25 mm/s、12.5 mm/s、25.0 mm/s、50.0 mm/s

- 11.模块在设置的时间内没有监测到病人呼吸，自动进入待命模式，延长模块的使用寿命

- 质保期：5年

（五）BIS监护模块

麻醉深度监测

1、麻醉深度监测采用业界公认的金标准的脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测，支持在同类型监护仪共享模块功能

2、脑电双频指数显示范围0-100

3、肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB

4、抑制比（SR）监测

5、频谱边缘频率（SEF）监测

6、信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%

7、总功率（TP）监测，监测范围（40-100dB）

8、使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示

9、使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0-100%

10、波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示

11、脑电波形扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

质保期：5年

（六）PICCO监护模块

连续血流动力学监测招标参数

1.插件式监护仪，配置连续血流动力学监测模块，模块可在科室内任意一台监护仪上使用，实现资源共享；

2.触屏操作，方便快捷；

3.采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测；

4.监测参数包括：

a)连续心输出量PiCCO, 每搏量SV;

b)全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV；

c)每搏量变异SVV, 脉压变异PPV；

d)中心静脉氧饱和度连续监测ScvO2，氧供指数DO2I，氧耗指数VO2I，

e)心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW；

f)全心射血分数GEF，左室收缩力指数dPmx

5.提供直观的蛛网图，方便查看病情变化，蛛网图可设置3-7个监测参数进行直观显示，通过不同颜色进行分级报警；

6.适用于成人及儿童患者；

7.数据可存储120小时趋势图表，方便回顾及打印；

8.设备可连接中央站，进行中央监控与数据管理。

质保期：5年

（七）ScvO2（中心静脉血样饱和）监护模块

连续血流动力学监测招标参数

1.插件式监护仪，配置连续血流动力学监测模块，模块可在科室内任意一台监护仪上使用，实现资源共享；

2.触屏操作，方便快捷；

3.采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测；

4.监测参数包括：

a)连续心输出量PiCCO, 每搏量SV;

b)全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV；

c)每搏量变异SVV, 脉压变异PPV；

d)中心静脉氧饱和度连续监测ScvO2，氧供指数DO2I，氧耗指数VO2I，

e)心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW；

f)全心射血分数GEF，左室收缩力指数dPmx

5.提供直观的蛛网图，方便查看病情变化，蛛网图可设置3-7个监测参数进行直观显示，通过不同颜色进行分级报警；

6.适用于成人及儿童患者；

7.数据可存储120小时趋势图表，方便回顾及打印；

8.设备可连接中央站，进行中央监控与数据管理。

质保期：5年

### 包组五：

（一）有创呼吸机

有创呼吸机招标参数

一．	基本要求

1.	适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。

2.	电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。

3.	主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。

4.	采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。

5.	中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。

6.	不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。

7.	吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

8.	呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

9.	具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。

10.	病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

11.	可选配旁流CO2监测。

12.	可选配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。

13.	具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。

二．	呼吸模式及功能

1.	常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

2.	高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，可选配智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。

3.	无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

4.	具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。

5.	高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。

6.	具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。

7.	其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

8.	具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。

9.	具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。

三．	设置参数要求

1.	潮气量：20ml-2000ml

2.	呼吸频率：1-100次/min

3.	SIMV频率：1-60次/min

4.	吸/呼比：1:10-4:1

5.	最大峰值流速：≥210L/min

6.	吸气压力： 5-80 cmH2O

7.	压力支持：0-80cmH2O

8.	呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O

9.	压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O

10.	流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min

11.	呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

12.	氧浓度：21-100%

13.	压力上升时间：0-2s

14.	吸气时间：0.1-10s  (0.2-30s）

四．	监测参数要求

1.	气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

2.	分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。

3.	潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。

4.	呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5.	氧浓度参数：吸入氧浓度。

6.	肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

7.	其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。

8.	屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。

9.	具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。

10.	呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

11.	趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

12.	日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。

五．	报警要求

1.	智能化分级报警、声光报警

2.	气道压力：过高报警

3.	呼出每分钟通气量：过高/过低报警

4.	自主呼吸频率：过高报警

5.	呼出潮气量：过高/过低报警

6.	呼气末正压：过高/过低报警

7.	吸入氧浓度：过高/过低报警

8.	EtCO2：过高/过低报警

9.	窒息报警，时间可设置（5-60s）

10.	智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

11.	电源、气源中断报警

12.	电池低压报警

六．	其他功能要求

1.	强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

2.	灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。

3.	灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

4.	信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。

5.	具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

6.	配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。

7.	软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。

- 七． 售后维保五年。

（二）无创呼吸机

无创呼吸机招标技术参数要求

1、通气模式：CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS 共6种模式；

2、吸气正压（IPAP)cmH2O：4-30

3、呼气正压(EPAP)cmH2O：4-20

4、持续正压（CPAP)cmH2O：4-20

5、延时升压（分）：0-60（CPAP模式），0-3（S\T\ST\PC\MVAPS模式)

6、压力上升时间S：0.1-0.6 /自动（S\T\ST\PC\MVAPS模式)

7、目标潮气量ml：200-2000；监测潮气量ml:100-2500

8、吸气时间S ：0.5-3.0（T\ST\PC\MVAPS模式）

9、吸气切换灵敏度：1-6 档/自动

10、呼吸切换灵敏度：1-6 档/自动

11、呼吸频率BPM：2-40

12、自动补偿（漏气量）：≥60L/min

13、温度调节：29--34℃ ，step  1℃

▲14、实时氧浓度监测，氧传感器不属于耗材，氧浓度手动调节，保证患者最佳氧浓度需求

15、报警功能：管道脱落报警/漏气报警/窒息报警/高、低呼吸频率报警/低分钟通气量报警/内部故障报警/检查水量报警/断电报警

16、耗材、患者界面：口鼻罩、鼻罩

17、加湿方式：集成一体化加湿方式，根据多参数传感数据自动调节

系统参数要求：

1、湿化水罐加水方式：自动加水

2、屏幕：≥4.5寸彩色触摸液晶屏。

3、连接管路性能：主动加温管路，高密度均匀分布螺旋加热丝，加热丝总长度800cm，螺旋带温度监控。

4、报警音量：>45dB（A）(1m距离)

5、响应维护时间2小时，接到维护电话12小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。

质保期：5年

（三）高流量湿化治疗仪

呼吸湿化治疗仪参数

1、专业模式： 成人模式、儿童模式

2、≥4.3英寸彩色触摸屏，显示器配备防眩抗反射视保屏，屏幕亮度可调；

3、▲流量设置范围：2～80L/Min。

4、▲氧浓度监测：21～100 vol.%，设置范围：21～100% vol.%，氧浓度测量精度±3 vol.%。

5、驱动方式：涡轮驱动，无需空压机，无气源也可独立工作。

6、气体温湿度设置：37℃：2～60L/Min流量范围内>33mg/L，其他流量范围>10mg/L；

7、主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流量，气体温度，气体氧浓度。

8、报警功能：

8.1生理报警：被监测的气体参数或者病人生理参数超过特定范围；

8.2技术报警：由于机器使用方面的人为操作或技术障碍或机器本身的故障导致不能准确进行病人监护；

8.3支持声、光、文字提示报警信息功能；

8.4报警暂停时间≥120S；

8.5支持报警声音调节功能：1-8级；

8.6可提供报警静音功能；

8.7支持最近报警事件查看功能；可具报警事件存储和回顾功能；

9、机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能，避免交叉感染。

10、可选配辅助流量计；

11、预热时间：流量35L/Min，起始温度23±2℃条件下，10分钟达到31℃，30分钟达到37℃。

12、▲可配血氧监测功能；

12.1范围：0-100%；

12.2误差：±2%；

12.3可显示PI灌注指数；

13、支持快氧功能，瞬间提高氧浓度；

14、支持计时器功能，可实时查看患者治疗时间；

15、带≥2200mAh锂离子电池，不小于30Min（在标准工作状态下，使用新的充满电的单节电池）；

16、存储

16.1机器能存储至少2000个设置日志（包括报警日志、生理报警日志、设置和报警时刻相关的参数）

16.2具有断电保存功能。

16.3▲趋势数据存储：存储每个参数≥7天（168小时）的趋势图/趋势表数据。

17、配推车，用于转运。

18、产品使用寿命至少10年。

19、质保期：设备质保五年。

（四）转运呼吸机

转运呼吸机技术参数

一、性能特点

1、电动电控治疗呼吸机，涡轮供气原理，无需空压机或中央空气气源。

2、适用于成人及婴幼儿，满足ICU、呼吸科、急诊科等各种病人临床治疗需求

3、可便携、转运以及在危重病房使用，一机满足各种科室工作需求。

4、主动呼气阀，可在吸气相实现主动性呼吸，在呼气时减轻病人呼吸阻力，良好的呼吸同步性让病人呼吸更自由、更舒适；呼气阀可拆卸，可134℃高温高压消毒。

5、≥8英寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形和2个呼吸环图，波形和环图可根据需要灵活切换。

6、呼吸机主机重量≤8Kg。

7、中英文显示，可大字体显示、标准显示界面、全参数界面显示、波形+环图界面，支持触摸滑屏翻页。

内置电池使用时间不小于2小时。

9、最大峰值流速≥230L/min。

10、采用近病人端传感器采样，保证监测精准度。

二、通气模式

1、具有容量控制下的辅助/控制通气 A/C（V）、压力控制下的辅助/控制通气 A/C（P）、容量控制型同步间歇指令通气SIMV（V）+PS, 压力控制型同步间歇指令通气SIMV（P）+PS、压力调节容量控制通气PRVC、自主呼吸模式（SPONT），可选配双水平正压通气。

2、流量支持功能，具备流量支持功能，可根据患者吸气流速自动给予流量补偿，提高人机同步性。

3、其他通气功能：备份通气、吸气保持、呼气保持、纯氧通气2min、手动吸气（MANUAL）。

4、叹息功能，可单独设置叹息间隔时间和周期

三、设置参数

1、潮气量：20ml -2000ml（VCV容控模式下）

3、呼气末正压（PEEP）：0-40cmH2O

4、吸气时间：0.2-10.0s

5、屏气时间：0-4s

6、流速触发：0.5～20 L/min

7、压力支持：5～70 cmH2O

8、压力控制：5～70 cmH2O

9、呼气灵敏度： 10%～60%

四、监测功能

1、实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间

2、呼吸环图：压力-容量，容量-流速，压力-流速

3、压力参数：气道峰压、呼末正压、平均气道压、吸气平台压、最小气道压

4、容量参数：吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量

5、时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、屏气时间

6、频率参数：呼吸频率、自主呼吸频率、SIMV频率

7、其他：病人触发、氧气浓度（实际吸入氧气浓度值），气道阻力、顺应性

8、特殊功能：波形冻结

五、报警

1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

2、分钟通气量：上限：1～40L，OFF； 下限：OFF, 0～39L

4、气道压力：上限：1-80cmH2O； 下限：0-40cmH2O

5、呼吸频率：上限：1-100bpm； 下限：0-99bpm

9、电池电量低报警：报警后电池供电时间至少10min。

10、电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间至少5min。

12、其他：管道脱落、压力限制、流量传感器故障、气体供应不足、交流电故障、持续气道压力高报警、电池故障报警等

13、报警事件日志：储存并显示报警内容

六、其他功能

1、开机快速启动设置，可沿用上个病人的通气参数设置开机启动。

2、同步雾化治疗系统：同步雾化或用户自行终止。

3、报警静音功能，参数制约功能。

4、具有昼夜模式，报警音量调节、海拔补偿功能，补偿高海拔地区吸气压力、叹息等功能。

质保期：5年

### 包组六：

（一）吊塔（8万）

干湿分离吊桥技术参数

一、技术参数要求：

1、制造商通过ISO9001质量管理体系。

2、吊塔通过QC080000有害物质过程管理体系。

3、预制模块式设计。具备良好的安全性、稳定性，可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装。安装完成后可随时加装模块及灵活更换模块位置。

4、彻底的电气分离，吊塔箱体采用门框式结构，电源气源分布在两个独立的腔体上，实现物理隔离。

5、采用单横梁配四腔体结构，电气源安装于腔体侧面，腔体侧壁≥16个。

6、多功能扩展坞，可支持输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架、腔镜支架等。

7、滑车移动范围≥590mm。需满足院方场地实际空间及使用要求；可选配吊臂(含所有可旋转关节)旋转角度≥340°，且具有良好的限位系统。

8、吊桥滑轨长度2.5-3米。

9、横梁承载≥400kg，滑车承载≥200kg。

10、可选配：阅读灯、背景灯。

11、托盘承载重量≥50Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，抽屉承载重量≥10Kg。

12、单旋转臂，总长≥750mm；竖式气电箱长度≥1200mm。

13、预埋件通过1000kg承重测试（提供第三方测试报告）。

14、主体材料为6005高强度铝合金，加工级别达到T6。

15、采用锥面轴承，提高产品寿命，旋转寿命≥10万次（提供第三方检验报告）。

16、电源采用双排插座及模块化设计，确保各插头不产生干涉，模块化设计方便维修及增加插座数量。

17、气源采用模块化设计，模块化设计方便维修及增加终端数量，最多可升级到9个终端。

18、气源软管采用进口高品质软管，具有胶管和PVC双层结构，具有防火或阻燃认证（提供进口报关单和认证报告证明）。

19、气源软管通过生物相容性报告。（提供相关报告）。

20、气源软管通过ISO5359，医疗气体用低压软管部件标准。（提供相关报告）。

21、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

22、具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。

23、电源终端

15.1、规格：有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

国标五插终端≥12个。

15.2、独立接地等电位端子：≥4个。

24、气体终端：

16.1、要求所有气体插座和接头为德国制式。

16.2、各种气体插座为不同颜色和不同形状，防止误操作。

16.3、数量：

16.3.1、空气（Air）：≥2个；

16.3.2、氧气（O2）：≥2个；

16.3.3、负压吸引(VAC)：≥2个；

16.4、气体终端拔插次数≥20,000次（提供第三方检测文件）

16.5、具有通断拔三状态气口，具有原位待接通状态，能带气维修。

25、具备双支臂输液杆和网篮各1个。

26、信号终端

18.1、超五类网络接口≥2个。

18.2、视频接口可选配：DVI端口1个；BNC端口1个，满足手术系统整体接入要求。

27、托盘：四层设备托盘，其中两层带抽屉。

质保期：5年

（二）吊塔（4万）

单臂机械外科吊塔技术参数

1．横臂采用三腔分流模技术，具有三个腔体，腔体有多个三角形稳定结构。保证横臂的强度和稳定性。整体全封闭式流线型形设计，有利于层流净化；需提供样品证明

2．主体材料为6005高强度铝合金，加工级别可达到T6。需提供证明材料

3．横臂主体为承重型材最大厚度为17.5mm，确保产品不变形。需提供样品证明

4．吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340º。提供检验报告

5．吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外；需提供检验报告

6．吊塔符合四倍承重系数安全负载要求。需提供检验报告

7．吊塔防尘级别达到IP2X。需提供检验报告

8．通过静态力负荷测试，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°需提供检验报告

9．工作电源： AC220V、50/60 Hz；输出功率:7.4KVA；

10．配置后续可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。

11．单悬臂设计，旋转半径≥900mm

12．最大工作承重：≥680Kg。

13．吊柱式箱体长度≥890mm

14．仪器托盘：高度可自调。托盘2个，其中1个为带抽屉托盘，托盘尺寸≥630X450mm，带双边侧导轨

15．托盘承载重量≥80Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，抽屉承载重量≥20Kg。需提供检测报告

16．托盘带硅胶防撞设计，抽屉为自动吸呐式。

17．▲气体终端要求：气体终端的所有气体插座和接头均为德式终端。插座插头可保证2万次以上的插拔。气源终端数量为：氧气4个、负压吸引2个、压缩空气1个。

18．▲吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每排插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用,电源插座容量为单相220V/10A,电源均为国标三插插座。电源插座数量≥10个

19．RJ45网络接口2个

20．网篮一套

21．配置刹车制动装置，手术时设备无飘移，可选配气动刹车

22．配置双关节旋转输液架，不锈钢高度可调输液架

23．可选配双关节旋转显示器支臂、抽屉照明灯、落地灯、导航灯等。

24．为保证售后服务的及时有效性，要求提供厂家驻本省的办事处证明文件及八名以上厂家工程师的社保证明及联系方式。

25．质保期：五年

### 包组七：

（一）输液工作站（1拖4）

输液管理系统（一拖四）

一、基本要求概述：

1.1.设备整体包含静脉输注中央监护系统（含电脑）1套、多通道输注工作站、输液泵、注射泵、输注监控系统1套。

1.2每套工作站配备移动输液台车，台车输液挂钩外延展设计，防止药液滴落在设备上。

1.3.每套输注工作站配置注射泵与输液泵，根据科室需求配置具体数量。

1.4要求每套输液工作站及静脉输注中央监护系统与医院信息系统能够对接，实现信息互联互通，并承担端口对接费用。

二、静脉输注中央监护系统

1.中央站与床旁输液工作站、注射泵、输液泵、营养泵可进行远程无线连接。

2.最大同时可监测不少于600个输注泵的工作状态，可同时显示不少于50个床位的输液信息。

3.床位号固定后，从任意床位取出的输注泵更换到其他床位时，床位号和病人基础信息自动更新。

4.中央管理站可同屏监视科室的工作站各输注泵或单输注泵的实时输液信息。包括床号、病人姓名、药物名称、预置量、速度、剩余时间、已输液量。

5.可以进行液体出入量统计：包括数字和图形两种显示方式，并可以打印及导出数据。可输出液体平衡图表、护理记录单、事件记录等报表，可连接本地或网络打印机对报表进行打印。

6.可按输注即将完成的顺序自动排序，方便规划护士的工作路径，调高工作效率。

7.医嘱功能：整合临床医嘱、科室信息、药物信息及病⼈信息，医嘱可以从中央站直接下发至床旁工作站，只需简单扫描，实现“三查七对”，最⼤程度地避免药物输注差错，保障病⼈安全。整合临床医嘱、科室信息、药物信息及病⼈信息，医嘱可以从中央站直接下发至床旁工作站

8.在新疆地区有成功连接医院HIS/CIS系统的成功案例，实现医嘱下发及医嘱执行后信息回传功能。（提供疆内联网证明）

9.可与院方现有的输液工作站实现数据共享互联，实现上述1-8条参数功能

三、多通道智能输注工作站

1.智能输注工作站技术参数要求：

1.1输液工作站的每个组架能插入输注模块≥4个，配两个组架，即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。使用中,移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性,可热插拔。

1.2组架与输注泵的电源接口：与数据传输和电源传输共用一个接口。

1.3工作站组架内任意输注模块之间具备级联功能，级联模式有物理顺序，循环顺序和任意序列，满足连续输液功能需求。

1.4每套输注工作站配置要求：工作站组架1套、输液泵1台、注射泵3台。

1.5工作站的控制器接口：HDMI接口、4G网络的RJ45接口、2个USB3.0接口、USB2.0接口。（提供证明文件）

1.6 可与院方现有的输液管理系统实现数据共享互通互联，实现“静脉输注中央监护系统”的1-8条参数功能

2.输液模块技术参数要求：.

2.1触摸屏操作，软件全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

2.2模块化设计：无需附件（不需要组架或其他组件）可实现多泵叠加，也可实现输液泵和注射泵的多泵叠加，配合可拆卸提手，便于携带和转运。（提供证明文件）

2.3泵门和止液夹由电动泵门和电动止液控制。

2.4速率范围：0.1～2000ml/h，递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1100ml/h）。

2.5输液精度：≤±5%

2.6电阻式医用触摸屏，可同屏显示至少以下信息：输液器品牌与规格、阻塞压力值、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、电池电量和充电状态、输注速度、累积量等信息。（提供证明文件）

2.7快推功能：1～2000ml/h可调，自动和手动两种快推方式，并可同步显示给入的快推量。自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。

2.8至少具有以下输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、滴数模式、首剂量模式、微量模式、梯度模式、间歇模式、级联模式。其中序列模式≥10个序列。

2.9支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度

2.10双重气泡探测：当单个气泡或15min内累计气泡量达到设定的报警阀值触发报警。最小检测气泡大小25ul

2.11下阻塞：150 - 975mmHg，12级可选择，上阻塞：支持上阻塞报警

2.12 KVO:0.1-5ml/h可调，递增0.01ml/h。

2.13锂电池续航时间：≥10小时25mL/h。

2.14可加装无线模块，实现无线联网监测。

2.15报警信息包括：输注完成；电池耗尽，即将关机；输注阻塞；管路上阻塞；输注完成进入KVO；KVO完成；级联失效；管路有气泡；无滴液；滴速过高；滴速过低；待机结束；滴数传感器未连接；输注即将完成；无电池；无外部电源；电池电量低；遗忘操作等。

2.16输液泵一步装管，无需手动卡入各个结点。

2.17无需附件可实现多泵叠加，配合可拆卸提手，便于转运。

2.18发生阻塞时，支持Anti-Bolus（防止自发冲击剂量）功能；全流速丸剂量≤0.2ml

2.19输液泵信息接口：4G网络RJ45接口、USB3.0接口、USB2.0接口。（提供证明文件）

2.20支持输血功能。

2.21 防尘防水等级IP33

3.注射模块技术参数要求：

3.1电阻触摸屏操作，软件全中文显示，方便快捷的人机操作界面。支持带手套触屏操作，≥80度可视角。

3.2无需附件（不需要组架或其他组件）可实现多泵叠加，也可实现输液泵和注射泵的多泵叠加，配合可拆卸提手，便于携带和转运。

3.3推头装载注射器时能手动装载也能自动装载，手自一体装载模式。

3.4预置量设置：0.1～9999.99ml，以最小0.01ml递增。

3.5速率范围：0.1～1900ml/h

3.6流速递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h），1ml（1000-1900ml/h）。

3.7注射精度：≤±2%。

3.8触摸屏操作设计，同屏可显示：注射器品牌与规格、阻塞压力数值、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、电池电量和充电状态、输注速度、累积量等信息。

3.9 支持延长管脱落报警

3.10半封闭泵门面板设计，可直接观察注射器的液量和药物标贴。

3.11快推功能：0.1～1900ml/h可调，自动和手动两种快推方式，并可同步显

示给入的快推量。自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。

3.12至少具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式，其中序列模式≥10个序列。TIVA模式配有药代模型。

3.13 支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；

3.14注射过程中无需中断输液即可更改速度。

3.15自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml。

3.16 KVO:0.1-5ml/h可调，递增0.01ml/h。

3.17配备锂电池，电池连续工作时间≥10小时（5ml/h速度）。

3.18可加装无线模块，实现无线联网监测。

3.19支持Anti-Bolus（阻塞后电机反转）功能；最大速运行下丸剂量≤0.2ml

3.20防护等级：≥IP33

3.21注射泵信息接口包含： RJ45接口、USB3.0接口、USB2.0接口。

4.输注监控系统

4.1输注监控系统的控制单元为医用级电脑一体机，采用触屏操作，实现远程控制输液工作站内输液泵、注射泵。（提供证明文件）

4.2支持横屏和竖屏两种显示方式。

4.3可监控同一病人1-16通道输注工作站使用，输液泵、注射泵自由组合。

4.4可实时显示输注泵的槽位号、类型、工作状态以及输注流速，预置量和输注时间等参数（提供证明文件）

4.5控制单元可直接控制输注工作站内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数设置及更改。

4.6控制单元和输注工作站分离式结构设计，控制单元可以支持远程控制输注工作站，不受距离和空间限制。

4.7控制单元通过单手指拖曳图标即可对工作站中输液泵、注射泵完成级联设置。支持运行中的级联设置。

4.8可回顾不少于165h的输注数据。

4.9可储存不少于10000条历史记录。（提供证明文件）

4.10可自动生成液体平衡图。

4.11可自动统计165h用药数据。

质保期：5年

（二）注射泵（双通道）

双通道泵招标参数

1.2个≥3.5寸触摸屏，两个注射通道：全中文显示，方便快捷的人机操作界面，独立控制各自通道。

2.一个提手，方便转运，防碰撞设计，防止运行中的意外碰撞对推头造成冲击且瞬间产生丸剂量，从而保证注射安全。

3.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

4.输液模式≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式

5.序列模式：至少可设置9组序列

6级联模式：两个通道同时开启，具有级联模式，第一通道输液完成第二通道自动启动，输液时间无缝衔接。

7.▲速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

8.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）

9.注射总量显示范围：0-99999.99ml

10.注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1%

11.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

12.▲阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择。阻塞报警精度＜±145mmHg，提供证明资料

13.丸剂量：在5ml/h速度运行时，选择225mmHg阻塞压力，丸剂量控制在≤0.33

14.更改速度时完全不需要中断输液，触屏操作直接修改数值。

15.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

16. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

17.具有与延长管脱落报警报警

18.事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件

19.具有EN1785救护车认证。

20.声音音量等级：可调10级报警音量。

21.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

22.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站，实现语音通话、护士呼叫功能、远程监护功能

23.分类：I类，防除颤CF型；防护等级IP34

24.内置锂电池，在中速（5ml/h）单通道工作状态下，标配电池工作时间不小于10小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时

25.批准使用年限10年

26.售后维保五年

（三）输液泵

输液泵参数

1.触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面

2.可通过增配支架组合成最多6通道输注泵与4通道输液泵的多通道输注集成系统

3.不少于8多种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、微量模式、首剂量模式、点滴模式。

4.序列模式至少可设置9组序列。

5.输液速度0.1-1100.0ml/h

6.预置量设定范围：0.1-9999ml（最小增量0.01）。

7.累积量范围：0-99999ml

8.输液精度≤±5%

9.KVO速度0.1-5.0mL/h，步进0.01ml

10.▲气泡灵敏度：检测气泡 ≥0.025ml

11.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

12.快进功能：有手动快进、自动快进、快速定量快进三种快进方式

13.阻塞级别：至少11级可选择，并且可以显示管路的压力状态。

14.音量等级：可调11级报警音量。

15.屏幕调节：屏幕亮度9级可调，屏幕颜色6种可选。

16.事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件。

17泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

18.联网功能：可添加无线WIFI模块，实现与静脉输注中央站连接、护士呼叫功能、语音通话功能、连接条码扫描器功能。

19.锂电池，连续使用时间不小于5小时（充满电情况下以25mL/h速度输液时)

20.报警功能：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束。

21.批准使用时间10年（提供证明）

22.售后维保五年。

- （四）肠内营养泵

肠内营养泵技术参数

1.挤压方式：盘式蠕动挤压式。

2.蠕动轮为可拆卸设计。

3.全透明泵门设计，喂养过程全程可视。

4.内置把手设计，方便转运。

5.固定夹可调向，支持水平和垂直固定。

6.喂养速度范围：1-800ml/h

7.喂养精度：±5%

8. 冲洗速度：1-800ml/h

9. 排气速度：1000ml/h。

10. KTO速度：1-10ml/h。

11. 具有连续喂养模式和间歇喂养模式，满足临床使用。

12. 具有间歇防堵管功能.

13. 具有反抽功能。反抽速度1-800ml/h。

14. 适用符合标准的各品牌营养管。

15. ≥ 4英寸触摸屏设计，操作便捷。

16.具有锁屏功能。可自动和手动两种方式锁屏。

17.自动完成泵管管路充盈，提高工作效率。

18.自带加温系统，无需外接电源，有效减少病人腹泻。

19.加温范围：32-45℃，可直接通过触摸屏调节温度。

20.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。

21.续航时间：可连续使用不少于10h。

22.支持电池快充。关机条件下，充电时间≤4h。

23.防护等级：IP34。

24.可储存不少于2000条历史记录。

2.屏幕亮度可调≥10级。

27.报警灯光亮度可调≥10级。

28.报警音量可调≥5级。

29. 支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接。

30. 支持连接护士呼叫器。

质保期：5年

### 包组八：

- -30℃低温冰箱技术参数

低温保存箱技术要求

一、产品技术规格

| 规格项目 | 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 1 | 整体结构 | 立式；双门双锁扣；内部抽屉结构，抽屉带标识贴插槽；搁架式蒸发器，箱内温度均匀性高； |
|  | 2 | 总有效容积 | ≥490L |
|  | 3 | 发泡箱体保温层 | ≥90mm |
| 电器 | 4 | 电压要求/频率 | 额定电压220V～/50Hz，有效使用电压198V-254V |
|  | 5 | ▲控制 | 微电脑电子温控器控制，箱内温度数字显示，显示分辨率0.1度 |
| 性能 | 6 | 温度范围 | -10～-30℃可调 |
|  | 7 | 输入功率 | ≤530W |
|  | 8 | 多重故障报警 | 高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警 |
|  | 9 | 两种报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |
| 安全系统 | ▲10 | 门锁 | 2个门体分别有能加挂锁的锁扣；锁芯为金属部件 |
| 制冷系统 | 11 | 温度均匀性 | ±4℃ |
|  | 12 | 制冷控制 | 微电脑电子温控器控制，优化制冷系统，温度均匀性更高 |
|  | 13 | 制冷剂 | 碳氢制冷剂，完全环保；碳氢节能压缩机，节能环保 |
| 认证 | 14 | 认证 | 医疗器械注册证、ISO9001系列质量认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康18001认证 |

二、产品各项功能的说明

1.微电脑电子温控器控制，控温精度1℃，LCD数字显示箱内温度，显示分辨率0.1℃，方便用户观察。

2.程序加密设计，防止他人随意设置，保证安全；

3.设定温度可以在-10℃～-30℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于4℃。

4.多种故障报警（高温报警、低温报警、断电报警、传感器报警）

两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

5.搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

6.优化碳氢制冷系统，与微电脑电子温控器控制，保证箱内温度的稳定性和均匀性，温度均匀性±4℃以内；

7. 配备脚轮，灵活，可移动。底脚设计，机器可锁定防止开关门移动；

▲8.双外门带锁扣设计，用户可以根据实际使用需要配备挂锁，每个门体均可实现双人双锁，保证存储物品安全；新式滚轮轴承锁扣设计，开合更轻松。

9. 密封：采用嵌入式双密封条设计，保证更好的保温效果；

10. 材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，永不生锈，并便于用户使用中对内部清洁；

11. 抽屉：≥10个抽屉设计，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

12. 宽电压带设计，198V~254V均可正常运行，满足电压波动地区正常使用；

▲13. 采用进口名牌压缩机和风机，高效制冷，使用寿命更长；

14. 碳氢制冷系统，真正完全环保；

15. 优化节能设计，能耗降低40%以上；

16. 优化系统与结构低噪音设计，噪音降低4分贝以上，达到41分贝，彻底消除刺耳的高频噪音；

17. 测试孔设计，方便用户测控使用；

18.质保五年

- （二）4℃血液冷藏箱技术参数

4℃血液冷藏箱产品技术说明

一、产品技术说明：

| 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于血站、医院等保存血液、生物制品和对保存温度有要求的物品 |
| 2 | 类型 | 立式，风冷, |
| 3 | 有效容积 | ≧158L |
| 4 | 控制方式 | 电脑板控制， |
| 5 | 箱内温度 | 4±1℃ |
| 6 | 内胆材质 | 不锈钢内胆 |
| 7 | 门体形式 | 双层玻璃真空电加热防凝露发泡外门 |
| 8 | 搁架形式 | 可调搁架，≧4个大血筐； |
| 9 | 装载量 | ≧84袋400ml装血袋 |
| 10 | 蒸发器材质 | 翅片蒸发器 |
| 11 | 内风机 | 风机 |
| 12 | 冷凝风机 | 风机 |
| 13 | 温度控制与显示 | 电脑板控制，温度精度0.1℃ |
| 14 | ▲报警功能 | 超温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、电池电量低报警、远程报警接口 |
| 15 | 充电电池 | 充电电池，断电以后可持续报警、显示箱内实时温度48小时 |
| 16 | 压缩机 | 进口高效压缩机 |
| 17 | 制冷剂 | R134a |
| 18 | 绝缘材料 | 环戊烷 |
| 19 | 照明灯 | 内部照明灯设计，便于观察内部保存的物品 |
| 20 | 测试孔 | 标配测试孔 |
| 21 | 移动脚轮 | 有脚轮和底脚设计，便于移动和锁定； |

二、产品各项功能介绍：

1、采用立式设计，存放方便，节省空间；

2、箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，上下点数字温度显示，分辨率0.1℃；

3、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

4、不锈钢内胆设计，防腐可靠；

5、多层可调搁架设计同时配备多个储血筐，满足用户存放要求，更充分利用空间；

6、血筐带有标识卡槽，方便用户对存储物品分类标识；

7、大视角发泡电加热玻璃门体设计，真空双层玻璃，降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；

8、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

9、进口压缩机，品牌风机，有效保证整机可靠性；

10、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度48小时需求；

11、箱内≧5个高精度传感器，同时增加防高温防低温机械温控器，有效保证温控的准确性；

12、自关门设计，接触用户开门后忘记关门的后顾之忧；

13、多层内门设计，减少开门后冷量外漏，保证箱内温度稳定性；

14、箱内设置照明灯，外部独立灯开关，不用开门清晰观察箱内物品。

15.验收合格后，整机免费保修五年

- （三）2-8℃试剂储存冰箱技术参数

- 2~8℃医用冷藏箱

- 一、用  途：用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

- 二、主要指标:

- 2.2、样式：立式，单门。

- ▲2.3、有效容积：不小于330L。

- 2.4、双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。

- 2.5、箱体配锁，防止随意开启。

- 2.6、底部配置4个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放。

- 2.7、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。

- 2.8、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。

- 2.9、≧5个搁架，分类存取物品更方便，且易于清洗。

- 2.10、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。

- 2.11、左侧标配1个测试孔，方便用户监控箱内温度。

- 2.12、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

- 2.13、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。

- 2.14、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。

- 2.15、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

- 2.16、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

- 三、服务要求：

- 3.1、验收合格后，整机免费保修五年,易损件1年（照明灯、钥匙、门把手、电池），终身维修。

- 3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

- 3.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

- （四）生物安全柜技术参数

- 生物安全柜主要技术参数

- 1、技术参数

- 1、安全柜分类：30%外排，70%循环

- 1.1 外部尺寸（L×D×H）≧ 1100mm×750mm×2250mm

- 1.2 生物安全性：

- (1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次

- 狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次

- (2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

- (3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

- 1.3洁净等级：≧100级.

- 1.4过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%

- 1.5工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全

- 1.6 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

- 1.7气道密闭性

- 装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

- 平均风速：0.33±0.025m/s,  吸入口风速0.53±0.025m/s

- 1.8 电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，风机的风量应不增大，风机的排气量下降应不超过10%

- 1．9前玻璃窗有≧10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能；安全钢化玻璃，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗，由脚踏控制或手动开关或遥控控制

- 1．10 内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

- 1.11噪音等级：≤65dB（A）

- 1.12  照明：≥900lx

- 1.13 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速

- 1.14 遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

- 1.15具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

- 1.16 抗电强度：电压值5s内上升至1390V交流电压时，保持5s不击穿。

- 2. 验收合格后，整机免费保修五年

- （五）血型仪技术参数

全自动血型分析仪技术参数

|  | 项目内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 主要参数 | 基本功能 | 全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程 |
|  | 设备用途 | a)ABO、Rh（D）血型定型检测；b) ABO、Rh（D）血型抗原检测；c)Rh血型抗原检测；d)不规则抗体筛查；e)交叉配血等 |
|  | 实验载体 | 微柱凝胶卡 |
|  | 测试速度 | ABO正反定型每小时可完成不少于60张卡 |
|  | ▲设备结构 | 抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡。 |
|  | 标本位 | 流水线式运行，可同时放置≥128个样本，使用原始管上机，支持9mm~12mm试管 |
|  | 试剂位 | ≧12个自动混匀试剂位，采用偏心摇匀设计、≧2个稀释液位置 |
|  | 条码扫描 | 具备条形码扫描功能，可以扫描样本、试剂和微柱凝胶卡的信息 |
|  | 穿刺模块 | 配备打孔器，全自动完成穿刺，支持6/8孔打卡 |
|  | ▲加样原理 | 采用气动置换原理吸样，不采用液动置换吸分液 |
|  | ▲加样臂 | ≧1个加样臂，≧2个加样通道，采用一次性Tip头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能 |
|  | ▲机械手 | ≧1个机械手臂，用于转移凝胶柱卡，无需旋转即可完成所有的转卡工作。断电不掉卡 |
|  | 加样重复性及准确度 | 加样量（ul） 重复性CV（%） 准确性（%） 100 ≤1% ±2% |
|  | 孵育温度 | 室温~60℃ |
|  | ▲离心机 | ≥2台独立离心机，最高转速≧2800r/min |
|  | 试剂卡容量 | 可放置≥96张试剂卡 |
|  | ▲判读模块 | CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告 |
|  | 运行模块 | 支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样 |
|  | 操作系统及软件 | 中文windows操作系统，Access数据库，可连接LIS/HIS系统。 |
| 验收合格后，整机免费保修五年 |  |  |

- （六）血浆溶解箱技术参数

- 冰冻血浆解冻箱

- 设备参数：

- 存 水 量：38kg±10％

- 水泵能力：≥25Kg/min

- 控温范围：30℃～45℃

- 控温精度：±0.5℃

- 加热功率：≧2000W

- 分辨率：0.1℃

- 解冻时间：10～20分钟（200ml×6袋，-20℃，扁平冰袋）

- ▲外形尺寸：（宽×深×高）510×440×1100（mm）±10mm

- 特点：

- 1、完全自动化，先进的程序控温，精度高、可靠性好。

- 2、独立的控制系统，能监测解冻的全过程，并有声、光双重超温报警功能。

- 3、大于等于五路预先设置的解冻程序，以适应不同容量的冰冻血浆、血小板和红细胞的解冻。

- ▲4、轻柔的水循环系统，能够迅速、充分地融化血浆，大大减少纤维蛋白的析出，无“热”点，不破坏血浆有效成分，确保冰冻血浆的解冻及使用质量。

- 5、需具有特有干式解冻，解冻过程彻底与水隔离。

- ▲6、可移动的不锈钢解冻架和解冻专用袋，放、取方便。

- 7、进口医用复合材料制成的解冻专用袋，隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面清洁、干燥，标签清晰、无脱落。

- 8、新一代的解冻专用袋韧性强、不易破袋，且能重复使用。

- 9、多个循环水泵，质量可靠，性能优良。

- 10、具有上排水功能，工作室内无需有地漏。

- ▲11、加热水箱与解冻水槽的分离，保证均匀、快速地解冻。

- ▲12、解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻。

- 验收合格后，整机免费保修五年

- （七）水浴箱技术参数

- 水浴箱参数

- 1、温度波动度(°C)： 士0.5

- 2、温度均匀度(°C) ： 士1

- 3、控温范围(°C) ：RT+10~65

- 4、外壳采用优质冷轧板制作表面静电喷涂。内胆采用不锈钢

- 5、制作抗腐蚀，耐老化使用寿命长。

- 6、控温系统采用微电脑芯片处理器，控温精度高，并设有时间设定，7、超温报警等功能。

- 8、高亮液晶显示屏，观察工作状态一-目了然。

- 9、烧杯孔可任意改变大小(适用于三用水箱)

- 10、验收合格后，整机免费保修五年

- （八）显微镜技术参数

- 生物显微镜双目

- 用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。

- 1．工作条件

- 1.2  需配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 2．主要技术指标

- 2.1  生物显微镜

- 2.1.1  光学系统：需具有UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm。

- 2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

- 尺寸为：≧120 x 132mm；行程为：≧76mm（X）x 30mm（Y）

- 2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

- 2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

- ▲2.1.5  照明系统：20000小时寿命LED光源，耗电小，使HE染色标本是色调更加鲜艳自然。

- ▲2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度≥30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

- 2.1.7  目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20

- 2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式≧4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

- ▲2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.0.1 W.D≥27）、10X（N.A.0.25 W.D≥8）、40X（N.A.0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.1.25 W.D≥0.12）

- 2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理，

- 2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。

- 验收合格后，整机免费保修五年，软件终生免费升级

- （九）温度监控系统技术参数

冷链监控系统技术参数

1.1、温湿度智能一体机模块

1.2、采用物联技术，支持4G、5G网络，数据达到秒级上传监测系统，以确保预警的及时。

1.3、传感器采用高精度传感器，采集传感器与数据传输模块为一体，可以随时布署在不同区域。

1.4、设备工作温度范围：-20～70℃，工作湿度范围：0～90%RH。

1.5、温湿度测量范围：标配环境温湿度传感器0～45℃，10%～75%RH。

1.6、采集传感器测量范围：

超低温传感器温度测量范围：-200℃～+100℃、

低温传感器温度测量范围：-40℃～+100℃、

温湿度传感器测量范围：-40～125℃；0%RH ～ 100% RH。

冷藏冷冻传感器测量范围：冷藏：-40℃～+100℃，冷冻：-200℃～+100℃

1.7、采集传感器测量精度：

超低温传感器测量精度±0.5℃、

低温传感器测量精度±0.2℃ (0～65℃)和±0.5℃ (其他范围)。

温湿度传感器测量精度±3%RH (典型范围11%RH～89%RH)和±7%RH (典型范围0%RH～10%RH、90%RH～100%RH)。

冷藏冷冻传感器测量精度：冷藏：±0.2℃ (0～65℃)和±0.5℃ (其他范围)；冷冻：±0.5℃。

1.8、采用不小于1.5英寸OLED显示屏。可轮播显示全部温度数据。

1.9、屏幕显示内容：至少包括传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、4G信号质量、电池电量、报警开关状态、监控对象温度上下限（TR）、监控对象湿度上下限（HR）、外部电源连接状态、硬件版本号、固件版本号、终端IMEI码、服务器IP地址和端口号、设备序列号（SN）、取样周期（SP）、上报周期（RP）、缓存记录条数（CACHE）、通道指示。

1.10、存储容量：内置大容量Flash存储芯片，储存数据≥80000组，；

1.11、使用自弹式标准SIM卡卡座。方便SIM卡更换。支持更换运营商。使用标准 SIM卡，最大程度的减少因外部环境温度变化而引起的SIM变形，造成网络通讯故障。

1.12、本地数据实时传输至云平台，当通讯断开连接支持断点记录，待通讯恢复后自动断点补传数据。

1.13、按键：实体按键，方便快捷。短按可支持界面跳转，长按可开/关机。经过用户许可，参数可通过平台下发指令进行远程设置(加强权限控制)，省去不必要的设置麻烦。

1.14、配备LED指示灯，分别指示不同状态。终端内置一颗LED红绿双色灯。绿灯为通讯指示灯。红灯为终端运行指示灯。

1.15、采集频率：采集上传频率10S~24h可调；

1.16、供电电源：高容量可充电锂电池+充电电源接口；采用≥1200mAH可充电锂电池供电，寿命≥3年。断电仍可持续工作≥24h，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。

1.17、报警具备温度超标报警、湿度超标报警、电源断开报警、

1.18、报警方式：声光报警、短信报警、微信推送、电话报警

1.19、防护外壳为抗腐蚀材料,每个模块均有唯一编码。

1.20、远程监测设备运行，高级加密标准算法，防窃听，防篡改。

2.软件平台

2.1、B/S架构，兼容多种浏览器，用户无需安装客户端软件即可实现温度数据的查看。

2.2、专业数据存储平台，客户不需要配备服务器；支持整体数据定期备份；

2.3、平台页面可直观查看到：设备或环境的名称、最新监控数据（温度、湿度），监控设备运营状态（不同颜色标示），通过各项数据快速了解各设备、环境及监控设备状态情况；

2.4、可在设备管理模块新增、修改、批量删除监控设备、报警项目，设置被监控设备的基本信息（设备名称、品牌、型号、图片）、所属组织机构，标注被监控设备的目前运行状态；

2.5、监测显示页可直观查看到：设备或环境的温（湿）度，监控设备运行状态，最新数据采集时间等，通过各项数据快速了解各设备、环境及监控设备状态情况；

2.6、关键词快速检索功能，批量操作设备运行状态、报警状态和报警方式的复制、删除；

2.7、异常报警可以同时短信、微信推送等，并可以分别设置。告警推送人可以设置为多位。

2.8、微信小程序可以查看设备信息包含而不限于最新监测时间及数据、设备位置地图展示、历史监控数据曲线、并支持翻页查看。

2.9、微信小程序可以对选定的设备进行管理、可以对终端的参数进行读取和设置。

2.10微信小程序可以直接通过扫描设备二维码添加设备，无需电脑操作。

2.11数据管理设有查询日报、周报、月报等各种曲线报表，数据查询、数据曲线打印、数据导出等功能。

2.12账户设置模块可设置客户详细信息、组织架构、用户密码修订、上传用户头像等功能，并可在地图上标注用户的详细位置；

2.13用户管理模块可以自主添加、修改二级用户，可对系统内用户按角色进行分类管理，赋予不同的查看、操作权限、密码重置等；；

2.14可以设置多级权限，多重角色，并且支持用户管理员自定义部门和角色，实现客户组织机构与用户灵活管理。

2.15用户可通过平台查看监控设备的位置状态，可选配设备现场查看所属位置是否发生变化。

3、 量化参数指标：

| 测量类别 | 温度 | 常温 | 类型 | 精密型NTC温度传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量范围 | -40～100℃ |
|  |  |  | 精度 | ±0.2℃ (0～65℃) |
|  |  |  |  | ±0.5℃ (其他范围) |
|  |  | 超低温 | 类型 | PT100铂电阻传感器 |
|  |  |  | 测量范围 | -200～100℃ |
|  |  |  | 精度 | ±0.5℃ |
|  | 温湿度 | 测量范围 | 温度 | -40～125℃ |
|  |  |  | 湿度 | 0～100%RH |
|  |  | 精度 | 温度 | ±0.2℃ (典型范围0～65℃) |
|  |  |  | 湿度 | ±2%RH (典型范围10～90%RH) |
| 液晶显示 | 类型：OLED |  |  |  |
|  | 对角线尺寸：≧1.54英寸 |  |  |  |
|  | 分辨率：≧128(H) x 64(V) |  |  |  |
|  | 显示内容：常温温湿度值、超低温温度值、环境温湿度值、日期、时间、4G无线通讯信号质量、锂电池电量、报警开关状态、外部电源连接状态、硬件版本号、固件版本号、终端IMEI码、服务器IP地址和端口号、 |  |  |  |
| 4G模块 | 制式：4G |  |  |  |
|  | 运营商支持：移动、联通、电信 |  |  |  |
|  | 工作温度范围：-40～85℃ |  |  |  |
| WIFI模块 | 客户端使用的WiFi路由器必须支持WIFI设备快速入网配置技术 |  |  |  |
|  | 客户端使用的WiFi路由器名称必须设置为字母、数字形式，不能设置为中文 |  |  |  |
| 验收合格后，整机免费保修五年 |  |  |  |  |

- （十）血小板恒温震荡保存箱技术参数

血小板恒温振荡保存箱技术说明

主要技术指标：

温控方式：双微处理机技术

温控范围：22.0℃±2.0℃

存放层数：≧5层

存放袋数：5～10袋

报警温度：＜20℃、＞24℃

振荡幅度：50mm±5mm

振荡频率：≧60周／分钟

工作方式：连续往复（左右）、水平振荡

主要特点：电控设计更可靠，维护检修更便捷，信息记录更完整

采用双微处理机技术，循环风道，温度均匀，控温精确；

备用温度传感器探头，无需停机即可自行切换；

箱体采用整体聚胺酯隔热材料，厚度≧42mm，热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音、阻绝外来冷/热源；

对停电、传感器失灵、超温等故障均能声光报警；

底部≧四个万向脚轮，并带有自锁功能；

箱体内部均采用不锈钢材料，易于清洁和消毒

优质的不锈钢抽屉式搁架，有效防止血小板滑落，且存取方便、易于清理；

配备后备电池，可在断电情况下及时报警

制冷剂制冷方式：风冷R134a环保制冷剂体积小巧

验收合格后，整机免费保修五年

- （十一）离心机技术参数

低速多管架自动平衡离心机

产品特点:

可配多款管架、适配器，一次性可分离≧32根15ml尖底试管、≧16根

50ml尖底试管、≧64根7ml/5ml真空采血管，适用于临床检测、化验分析等所有项目。

微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。

自动计算及设置离心力RCF值。

采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

全钢制外壳，安全可靠。

倒计时时间小于一分钟以秒显示。

电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠。

技术参数

| 最高转速 | ≧5000r/min |
| --- | --- |
| 最大相对离心力 | ≧4390×g |
| 最大容量 | ≧1000ml(4×250ml) |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 定时范围 | 1min～99min |

验收合格后，整机免费保修五年

（十二）超低温冰箱

| 项目 |  | 医用低温冰箱 |
| --- | --- | --- |
|  | 品类 | -40℃医用低温冰箱 |
|  | 有效容积（L） | ≥286L |
|  | 储藏温度（℃） | -20～-40 |
|  | 均匀性 | ≤1.6℃ |
|  | 降温速度 | ≦2h26min |
|  | 温度精度（℃） | ±0.5 |
|  | 噪音值（dB(A)） | ≤60（声压级47） |
| 质保期5年 |  |  |

- （十三）全自动生化分析仪、血气分析、B2型生物安全柜

一、全自动生化分析仪

1.全自动生化分析仪及配套试剂   1套

2.用途: 临床生化检测

3.技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法 |
| 2 | 分析方法 | 终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长 |
| 3 | 检测原理 | 包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法 |
| 4 | 试剂系统 | - ≥144个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，支持20ml~62ml等多种规格的“低残留“试剂瓶，试剂仓冷藏温度2℃～8℃； 提供至少15个试剂开放通道。 |
| 5 | 最小试剂量 | ≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能 |
| 6 | 样本质量分析 | 可定量分析脂血、溶血、黄疸指数 |
| 7 | 试剂装载 | 具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能 |
| 8 | 仪器可同时支持在线分析项目数 | ≥72个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂 |
| 9 | 最小样本量 | ≤1.5μL，0.1μL递增 |
| 10 | 样本针清洗 | 具有机内样本针超声波清洗功能，具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能 |
| 11 | 样本探针功能 | - 具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能； |
| 12 | 样本稀释重测 | 支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能；支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数 |
| 13 | 前带检测 | 具备前带检测功能 |
| 14 | 模块化 | 可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级 |
| 15 | 最小反应体积 | ≤80ul，有效节省试剂成本 |
| 16 | 反应时间 | 0~20min42s内任意设定，满足不同项目开展需要 |
| 17 | 比色杯 | ≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换，9阶自动清洗，有效降低携带污染 |
| 18 | 光学系统 | 光栅后分光，16个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强 |
| 19 | 吸光度 | 吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测 |
| 20 | 温控系统 | 固体直热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养 |
| 21 | 环境检测 | - 具有水质、大气压力、测量环境中CO₂浓度监测功能，CO2监测功能可实现修正血清CO2检测结果，从而降低血清CO₂项目的定标频率 。避免测试批量浪费，协助排查异常因素测量环境检测； |
| 22 | 溯源性 | 生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准），具有原厂家配套的校准品（提供注册证）； |
| 23 | 样本处理模块 | 样本架进样模式不少于三种：顺序、样本架号、条码模式 |
| 24 | 样本容量 | - 同时装载不少于30个样本架，即300个样本； |
| 25 | 样本缓冲 | 样本缓冲能力和样本输出不少于290个样本； |
| 26 | 样本处理速度 | 最大上载与下载速度不小于100架/小时（1000样本/小时） |
| 27 | 急诊样本处理能力 | - 按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道 |
| 28 | 急诊样本启动检测能力 | - 在待机、、校准质控、维护保养等任意状态下，均可实现1分钟针对急诊样本第一试剂加注； |
| 29 | 条码扫描 | 支持CCD自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型 |
| 30 | 操作系统 | 23寸液晶触摸显示屏 |
| 31 | 软件功能 | - 具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检测和远程诊断、试剂有效期管理能等功能，可汇总、存储、查询病人信息等； |
| 32 | 网络连接 | 可单向、双向连接外部的LIS软件，支持接入迈瑞智检信息化解决方案 |
| 33 | 试剂分屏显示 | 具有独立的试剂PAD可分屏显示及控制试剂盘 |
| 34 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 35 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 36 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 37 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

二、血气分析

1.用途：临床血气检测

2.技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电极测量方式 | 免维护微电极技术 |
| 2 | 进样方式 | 自动平行进样 |
| 3 | 测试时间 | 从吸样完成到显示结果仅需30秒 |
| 4 | 测试参数 | PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数，并提供酸碱平衡图 |
| 5 | 计算参数 | cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数共34项 |
| 6 | 标本类型 | 可适用于动脉全血、毛细血管血、水溶液。 |
| 7 | 定标方式 | 液体定标，测量前单点定标 |
| 8 | 测试卡 | 单人份设计，独立包装，4-30℃常温保存，即取即用，效期半年以上 |
| 9 | 质量控制 | 提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控 |
| 10 | 消耗品 | 除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗 |
| 11 | 操作界面 | 8英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 |
| 12 | 内置电池容量 | 内置高容量充电电池，待机时间≥8h或可连续测量样本数≥50个 |
| 13 | 机重 | 小巧便携，重量< 6.5Kg（含电池） |
| 14 | 仪器配置 | ▲仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机 |
| 15 | 数据接口 | 串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统 |
| 16 | 数据管理 | 仪器可自动存储50000个病人结果，连接DMS数据管理系统 |
| 17 | 检测参数的升级 | 升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块 |
| 18 | 使用环境要求 | 10-30℃ |
| 19 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 20 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 21 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 22 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

三、B2型生物安全柜    1台

1.用途：防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸。

2.技术参数要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 安全柜基本参数： |  |
| 1 | 分类：B2型，100%外排 |
| 2 | 外部尺寸约≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； |
| 3 | 内部尺寸约≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 |
| 4 | 台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） |
| 5 | 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s |
| 6 | 系统排风总量：880 m3/h |
| 7 | 额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W） |
| 8 | 噪音等级：≤65dB（A） |
| 9 | 照明：≥1000lx |
| 10 | 过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% |
| 11 | 使用人数：单人 |
| 生物安全性： |  |
| 12 | 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 |
| 13 | 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 |
| 14 | 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 |
| 结构功能特点： |  |
| 15 | 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； |
| 16 | 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； |
| 17 | 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； |
| 18 | 工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； |
| 19 | 福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； |
| 20 | 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 |
| 21 | 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； |
| 22 | 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； |
| 23 | 电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； |
| 24 | 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； |
| 25 | 严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 |
| 26 | 完善的报警系统：（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警 |
| 27 | 安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全 |
| 资格证明和技术文件 |  |
| 28 | TUV机构 ISO9001质量管理认证 |
| 29 | ISO14001环境管理体系认证 |
| 30 | ISO13485及CE认证 |
| 31 | 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 |
| 32 | 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 |
| 33 | 售后服务体系：生产厂家在本地有工商注册的办事机构及售后服务中心，并提供售后工程师名单（8人以上）和在新疆缴纳社保的证明至少6个月以上（有证明资料） |
| 其他要求 |  |
| 34 | 实验室设备安装所需要的改造（包含所有材料）。 |
|  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
| 35 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |

- （十四）血细胞分析类项目、全自动凝血分析仪及配套试剂

一、血细胞分析类项目

1.全自动血液分析及配套试剂   1套

1台五分类+1台特种蛋白分析仪（即CRP分析仪）

2.用途：全血细胞计数、分类检测

3.技术参数及要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 由五分类血液细胞分析仪、CRP分析仪、推片染色机等仪器通过轨道连接组成，具有血常规五分类、体液常规、CRP检测、推片染色等功能。并可根据医院未来发展的需要继续在系统上增加血液分析仪主机、CRP检测等实现无限扩展。 |
| 2 | CBC+DIFF速度≥400T/H，CBC+DIFF+ RET速度≥220T/H。 |
| 3 | 标配转角模块、跨柱模块，选配样本缓存模块，更好的利用实验室空间。 |
| 4 | 可随时插入急诊标本，即可批量插入，又可单个插入。 |
| 5 | 流水线上的血细胞分析仪仅需一台中央控制电脑即可操作，搭载全中文操作系统。 |
| 6 | 具有预约开关机功能，支持对流水线上的每一台分析仪分别进行开关机时间设置。 |
| 7 | 质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。 |
| 8 | 网络接口支持各种LIS和HIS，可以通过专网连接完全免费的全中文在线质控系统。 |
| 9 | 提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。 |
| 10 | - 电源要求：(220V)允差±10%~(50/60±2HZ)。 |
| 11 | 自动进样器在待测区可一次性装载200个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。 |
| 五分类血液细胞分析仪要求 |  |
| 12 | 全自动血液体液细胞分析仪。 |
| 13 | 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 |
| 14 | 血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个。 |
| 15 | 进样模式及样本量：手动进样小于160μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式小于50μl。 |
| 16 | 全自动细胞计数和分类检测速度≥400样本/小时，体液模式检测速度≥70样本/小时。 |
| 17 | 单机全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥110个样本/小时。 |
| 18 | 具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。 |
| 19 | 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 |
| 20 | 体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。 |
| 21 | 血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。 |
| 22 | 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。 |
| 23 | 血液分析报告参数中需含IPF、IMG、RHE。 |
| 24 | 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。 |
| 25 | 预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。 |
| 26 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。 |
| 27 | 体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。 |
| 28 | 可根据医院的发展需求通过轨道连接成血液分析流水线。 |
| 29 | 能提供原厂配套的CFDA注册的质控品、校准品。 |
| CRP分析仪要求 |  |
| 30 | 检测原理：采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，采用全血细胞体积（WBC/RBC/PLT）对CRP浓度进行修正。 |
| 31 | 可通过轨道连接到同品牌血细胞分析流水线上工作，可随时添加样本。 |
| 32 | 具有自动条码旋转扫描装置。 |
| 33 | 样本类型：全血 |
| 34 | 样本用量：≤25μl |
| 35 | 检测速度：≥180个样本/小时（要求模块≤2台） |
| 36 | CRP线性范围：0.2~300mg/L |
| 37 | 携带污染≤1.0%，空白计数≤0.2mg/L |
| 38 | 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 |
| 39 | 售后服务体系：生产厂家在本地有工商注册的办事机构及售后服务中心，并提供售后工程师名单（8人以上）和在新疆缴纳社保的证明至少6个月以上（有证明资料） |
| 其他要求 |  |
| 40 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 41 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  | 承担LIS联机费用。 |
| 42 | 耗占比不高于25%（试剂耗材成本/自治区物价） |
| 43 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |

二、全自动凝血分析仪及配套试剂    1套

1.用途: 凝血检测

2.技术参数要求

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 检测原理 | 采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测。 |
| 2 | 测试项目 | PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III等。 |
| ▲3 | 最大速度 | PT≥ 380 T/h；D-二聚体≥ 200 T/h。 |
| 4 | 综合测速 | 综合四项（PT/APTT/Fib/TT）≥290项目测试总数/小时；综合五项（PT/APTT/Fib/TT/D-Dimer）≥290项目测试总数/小时。 |
| ▲5 | 独立检测通道 | 大容量设计：双磁路磁珠法通道4个；免疫比浊法通道10个；发色底物法通道2个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试。 |
| ▲6 | 样本位 | 样本位≥190个 ，采用自动进样器连续加载进样。 |
| 7 | 样本/试剂扫描 | 具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本和试剂的条码信息。条码样本随意放入，旋转扫码。 |
| 8 | 预温位 | ≥36个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定。 |
| 9 | 试剂位 | ≥45个冷藏试剂位，其中冷藏试剂位均具有试剂搅拌功能。试剂瓶倾斜放置，减少浪费。实时在线试剂更换（一键旋转试剂台，一次多瓶），不用暂停检测换试剂。 |
| ▲10 | 全试剂盘搅拌 | 需搅拌试剂任意位放置。 |
| ▲11 | 关机试剂盘独立制冷 | 关机后试剂冷藏模式，试剂托架可整体取出。 |
| 12 | 加样针 | 具有1个综合针，2个试剂针及1个穿刺针；综合针及试剂针具有立体防撞和液面感应检测功能；综合针及试剂针同时具有加热功能，能实现自动补偿温度；穿刺针具有液位感应及盖帽穿刺功能。 |
| 13 | 闭盖穿刺 | 减少操作步骤，降低医源性污染。 |
| 14 | 样本杯 | 1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯。 |
| 15 | LED光源 | LED光源持久，卤素灯光源衰减速度快，需定期更换。 |
| ▲16 | 预约开机 | 预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 |
| ▲17 | 样本量预检 | 样本量预检及血浆/抗凝剂比例预检，超出范围的予以提示。 |
| ▲18 | 急诊检测 | 独立急诊位≥4个。 |
| ▲19 | 项目预关联 | 试管架关联项目一次设置，所有样本无需选择项目直接运行。 |
| 20 | 连锁功能 | 开盖即停，发现问题及时处理。 |
| ▲21 | 声光报警 | 在噪声大的实验室条件及远距离下，可发现仪器报警信息，实现无人值守全自动。 |
| ▲22 | 摇臂显示 | 触摸屏显示功能，摇臂可180°旋转，方便用户操作。 |
| 23 | 彩色触摸屏 | 彩色触屏，颜色区分功能模块，界面美观信息量大，易于操作及记忆。 |
| 24 | 软件功能 | 配有中文操作系统，图形显示，操作方便。 |
| 25 | 数据传输 | 支持LIS/HIS双向通讯。 |
| 26 | 质控体系 | 具有L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果。 |
| 27 | 质量体系 | 生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证。 |
| 28 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 29 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 30 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 31 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

- （十五）尿液分析类项目、全自动粪便分析仪及配套试剂

- 一、尿液分析类项目

1.用途: 临床体液检测    尿干化学分析仪1台;尿沉渣分析仪1套

2.技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 尿液干化学分析仪 |  |
| 1 | 检测原理 | 比色分析法 |
| 2 | 检测项目 | 1理学项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压。 2干化学项目：潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca），可报告尿微量白蛋白/肌酐（ACR |
| 3 | 适用试纸 | 10-14项 |
| 4 | 分纸系统 | 自动分纸，避免试纸损坏及卡纸（提供发明专利证书） |
| 5 | 标本取样 | 配套全密封尿液标本采集器，标本运送过程全程密闭，可气动传送，避免标本洒漏及医院环境污染，标本上机后直接闭盖穿刺取样，缩短标本周转时间，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性（提供相关专利证书） |
| 6 | 结果识别 | 采用图像识别技术及系统，提取颜色特征，提高自动识别准确性（提供发明专利证书） |
| 7 | 结果溯源 | 检测结果通过CCD拍照留存，方便人工复审和溯源 |
| 8 | 检测速度 | ≥240标本/小时 |
| 9 | 重复性 | CV≤1% |
| 10 | 稳定性 | 开机8h，CV≤1% |
| 11 | 质控功能 | 具备原厂配套的通过CFDA认证的阴、阳性质控品（提供注册证） |
| 12 | 数据存储 | ≥100万个结果 |
| 13 | 试纸条容量 | 200条 |
|  | 尿液有形成分分析仪 |  |
| 14 | 工作原理 | 利用人工智能机器视觉技术，以形态学自动镜检法对尿中有形成分进行自动识别与分类计数 |
| 15 | 检测项目 | 对尿中所有有形成分标准化分类及定量计数，对红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶等有形成分进行细分类并自动识别，提供尿路感染信息（提供发明专利证书）。 ▲3.红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图（提供发明专利证书） |
| 16 | 阴性过筛 | 低倍镜下对标本进行全视野扫描，判定尿液标本的阴阳性，进行快速阴性过筛，提高检测效率（提供发明专利证书） |
| 17 | 定位跟踪 | 模拟人工镜检，低倍镜下对大目标（上皮细胞、管型等）分类计数，对小目标（红细胞、白细胞、结晶等）定位，转高倍镜后，对定位小目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类（提供发明专利证书） |
| 18 | 智能采图 | 高速显微镜结合高速摄像，快速采集有形成分图像，高低倍镜自动转换，自动更换视野，自动快速聚焦，无需调焦液，聚焦控制精度达0.01um/步，确保图像采集焦聚的稳定性与图像的清晰度，可根据需要设置采图数 |
| 19 | 智能识别 | 依托人工智能，模拟人类大脑，具备自主学习、深度学习功能，应用上百种特征参数，基于四千多家用户的海量数据库不断训练，细胞自动识别准确率高于95%。 8.多通道多线程控制：多通道分时工作，采用软件多线程控制，减少标本沉淀等待时间，加快检测速度（提供发明专利证书） |
| 20 | 集中审核功能 | 仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。 |
| 21 | 质控功能 | 具备原厂配套的通过CFDA认证的有形成分质控品，分高浓度、中浓度、低浓度及灵敏度四个浓度（提供注册证） |
| 22 | 校准功能 | 具备原厂配套的通过CFDA认证的校准品（提供注册证） |
| 23 | 报告方式 | 可选择国际通用定量单位、半定量或定性方式，提供实景图及红细胞形态学分析图，图文并茂 |
| 24 | 检测速度 | 100-200标本/小时 |
| 25 | 检出率 | 浓度为5个/µL左右的样品检出率98%以上 |
| 26 | 重复性 | CV≤7%（500～1000个/µL） |
| 27 | 交叉污染 | 浓度（4600～5400）个/µL：≤1个/µL；浓度（9200～10800）个/µL：≤2个/µL |
| 28 | 正常人群参考值 | 仪器具备由多家权威医院通过大量实验及统计分析后发布的正常人群参考值，判别标本阴阳性有据可依，保证结果的准确性（提供相关证明材料） |
| 29 | 显微镜 | 具备10X及40X的高低倍双物镜，双显微镜系统同时工作，节省空间，提升效率 |
| 30 | 计数池 | 六通道高精度定量流动计数池 |
| 31 | 计数池清洗 | 反向清洗，避免清洗不干净造成的交叉污染，保证检测结果的准确性（提供相关发明专利证书） |
| 32 | 细胞图库 | 具备典型细胞图库，指导检验人员审核与发放检验报告 |
| 33 | 数据存储量 | ≥50万个 |
| 34 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 35 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 36 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 37 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

二、全自动粪便分析仪及配套试剂   1套

1.用途：粪便检测

2.技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 经典光学显微镜形态学镜检法 |
| 2 | 检测项目 | 全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。 |
| 3 | 移样系统 | 样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个 |
| 4 | 定量稀释系统 | 自动穿刺注入稀释液，稀释液可选择4mL、6mL、8mL，以优化满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求； |
| 5 | 隐血测试板存放、输送及回收 | 具备自动传输、检测、回收金标卡功能。 |
| 6 | 外观性状及隐血结果自动判读 | 自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能；配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动分类识别 |
| 7 | 混匀、过滤 | 高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。沉降过滤，有形成分（包括寄生虫卵）适度富集。 |
| 8 | 自动控制显微镜 | 全自动显微镜操作，无需人工操控 |
| 9 | 显微镜 | 生物光学显微镜具有10倍和40倍两个镜头且高、低倍自动转换 |
| 10 | 检查视野数 | 根据需要快速自动检查高低倍镜下任意多个视野，确保不漏检。 |
| 11 | 镜头清晰度、焦距调节 | 程序全自动控制 |
| 12 | 多视野扫描及摄像 | CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）预设检测104个视野可调，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）预设检测24个视野可调，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像； |
| 13 | 视野移动控制方式 | 程序全自动控制 |
| 14 | 计数池 | 石英材料计数池，可重复使用，易清洗。三个通道交替进行样本沉降和样本镜检。 |
| 15 | 清洗方式 | 高压脉冲式冲洗。 |
| 16 | 检测速度（个/小时） | 不低于80个/小时 |
| 17 | 自动化程度 | 全自动，不开盖，无人值守。 |
| 18 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、条码阅读器。 |
| 19 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 20 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 21 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

### 包组九：

（一）肝脏储备功能检测仪

肝脏储备功能检测仪技术参数

1、设备检测满足卫健委《原发性肝癌诊疗规范〈2011年版〉》对肝储备功能的描述：肝储备功能通常采用 Child-Pugh 分级和吲哚菁绿( ICG)清除试验等综合评价；吲哚菁绿清除试验主要反映肝细胞摄取能力（有功能的肝细胞量）及肝血流量。同时满足注射用吲哚菁绿药品说明书“肝脏功能和肝有效血流量”的要求。

2、 检测技术指标：

① 血浆清除率（K）

② ICG15分钟滞留率（R15）

③ 有效肝脏血流量（EHBF）

④ 有效肝脏血流指数（EHBFI）

⑤动脉血氧饱和度（SpO2）

⑥脉搏（PR）

⑦循环血容量（BV）

⑧平均循环时间（MTT）

3、配备与内脏血流灌注同步性更高、光密性更高的鼻探头，更高的检测精度与稳定性。

▲ 4、设备应具有更高的工作效率，检测开始后6-7min内能够得到检测结果。

5、专用数据管理软件：

① 数据库及报告自动生成

② 可备份和恢复数据库

③ 可进行数据采集、存储、分析、导出

④ 可历史记录查询及对比分析

⑤ 中文软件界面，操作简单，免费升级

⑥ 可实现检测数据以Excel，Html形式导出

6、提供激光快速打印机，打印结果可长期保存

质保期5年，软件终身免费升级

（二）肝脏弹性硬度检测FibroTouch

肝脏弹性硬度检测

设备用途

1	检测和评估肝纤维化程度,适合定量监测和评估各类慢性肝病导致的肝纤维化程度。利用瞬时弹性成像技术与剪切波安全无创的特点，每次检测显示量化的肝脏硬度值，以定量评估肝纤维化程度。广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认，肝病治疗效果的评估，治疗过程监控，肝硬化并发症的预测以及健康人群的肝纤维化筛查。

2	检测和评估肝脏脂肪变程度,用于肝脏声衰减参数检测，辅助肝脏脂肪变程度诊断。

3	超声诊断功能集成影像功能，用于人体腹部、盆腔脏器的超声诊断。使用独立的二维影像探头进行二维成像，可以实现肝脏组织的形态结构检查。提供注册证证明。

适用范围

包含病毒性肝炎，非酒精性脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝损伤、胆汁淤积性肝病所导致引起的肝纤维化和肝硬化的准确诊断，抗病毒和抗纤维化疗效的动态评估，肝硬化并发症的预测。

技术要求

1	一般要求

1.1	原理利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值

1.2	设备形式	专用可移动一体化单元车

1.3	探头组成方式	影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心

1.4	探头剪切波触动方式	脚踏开关触发探头剪切波发射

2	主机

2.1	控制平台	高速处理及控制平台

2.2	显示器	≥19"高分辨率宽屏液晶显示器；分辨率≥1440*900

2.3	自由臂	左右旋转≥90º；上下俯仰≥15º

2.4	信号端口	USB≥4个，网口，脚踏开关接口

2.5	DICOM接口	DICOM3.0标准图像和患者信息传输

2.6	纤维扫描探头接口	≥1个

2.7	影像引导探头接口	≥3个

2.8	人机交互控制面板	用于人机交互功能操作，人性化功能分区

2.9	影像引导功能:全数字彩超影像模块

2.10	纤维扫描功能:数字化肝纤维诊断模块

2.11	穿刺引导:支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能

2.12	内存:内存≥4G

2.13	存储容量：≥1T

3	系统软件

3.1	超声诊断系统功能：超声诊断统软件

3.2	二维影像功能：二维超声影像功能评估肝脏组织形态变化；可用于人体腹部、盆腔脏器的超声诊断。

3.3	图像放大功能：可局部放大

3.4	回放文件播放：具有回放文件播放功能

3.5	显示模式：A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD、CFM

3.6	数据库：具有患者信息数据库

3.7	图像存储功能：需具有快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器

3.8	打印功能：需能连接黑白和彩色打印机快速打印

3.9	信息传输编辑软件对接模块：需可实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接

3.10	信息接口对接软件模块：可选配DICOM网络接口-协议数据对接

3.11	快捷查询功能：需具有快捷查询功能

3.12	多用户管理：需具有多用户管理功能

3.13	系统自动诊断功能：需具有系统自动诊断功能

3.14	智能清理功能：需具有智能清理功能

3.15	远程功能：需具有远程功能，能够实现远程对设备状况进行检测、维护、升级等

3.16	需支持Http&JSON功能

4	影像探头（供二维影像检查）

4.1	影像探头数量≥1个

4.2	影像探头类型	腹部影像探头

4.3	声工作频率	2.0MHz--5.0MHz

4.4	侧向分辨率	3.5MHz：≤3mm（深度≤80mm）；≤4mm（80mm＜深度≤130mm）

4.5	轴向分辨率	3.5MHz：≤2mm（深度≤80mm）

4.6	盲区	≤5mm

4.7	检测深度	3.5MHz：≥140mm

5	纤维扫描探头：适用于全人群的纤维化探头，仅应用一个探头即可适用于儿童、普通人群和肥胖人群。

5.1	纤维扫描探头数量≥	1个

5.2	纤维扫描探头：融合超声波及剪切波一体化探头

▲	5.2.1	单一纤维化探头超声波频率：需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz

5.2.2	探头前端直径	≤8mm

5.3	探头中心频率	2.5MHz

5.4	探头频率自适应调节	自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率

5.5	剪切波频率	50 Hz

6	硬度测量

▲	6.1	单一纤维化探头测量深度范围	15mm-85mm

▲	6.2	单一纤维化探头硬度检测范围	1kPa-80kPa

6.3	硬度测量误差	≤0.5kPa

7	脂肪衰减参数测量

7.1	脂肪衰减参数检测范围	90dB/m-450dB/m

7.2	脂肪衰减参数测量误差	≤5dB/m

8	纤维扫描功能

8.1	肝脏定位：超声影像引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置；

8.2	取样点定位	A模式；M模式自动同步显示确定取样点的位置

8.3	肝脏自动识别功能：通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位。

8.4	压力显示：压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围并具有压力过载自动提示并停止检测功能

8.5	量化分析：软件自动分析测量结果

8.6	显示值：患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等

8.7	弹性图：弹性结果图显示测量深度及时间

8.8	测量单位：硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m

8.9	存储：无需操作，自动保存病例

8.10	报告：图形、数字报告

8.11	病例导出：支持导出病例全部信息

8.12	病历管理：支持批量删除及导入

8.13	病例搜索：按要求筛选病例

质保期5年，软件终身免费升级

（三）人工肝脏支持治疗系统参数

人工肝支持系统技术参数表

| 序号 | 设备功能及主要软、硬件 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. 彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 |
|  |  | 1.2. 驱动泵≥4个高精度驱动泵； 血液泵：0，15～225mL/min（φ4.6Ⅹ8.2标准） 滤液泵：0，5～120ml/min 补液泵：0，4～120ml/min 透析液泵：0，2～50ml/min |
|  |  | 1.3.高精度电子秤，≥3个，称重范围0-10Kg，最大线性误差： 3% ； 液体平衡泵秤联动，精度±20g |
|  |  | 1.4. 平板式加温器，双面加温，加温范围：35～40℃，设定精度1℃； |
|  |  | ▲1.5. 具备不少于两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。 |
|  |  | ▲1.6. 具备不少于四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 |
| 2 | 治疗模式 | 2.1. 连续静脉静脉血液滤过（CVVH）； |
|  |  | 2.2. 前稀释（CVVH）； |
|  |  | 2.3. 后稀释（CVVH）； |
|  |  | 2.4.前-后稀释（CVVH） |
|  |  | 2.5. 血浆置换（PE）；双重血浆分子吸附系统（DPMAS） |
|  |  | 2.6. 血浆吸附（PA）； |
|  |  | ▲2.7. 双重血浆置换（DFPP） |
|  |  | 2.8.自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式； |
| 3 | 流量范围 | 3.1. 血液流量15～225mL/min，连续可调； |
|  |  | 3.2. 置换液流量4～120ml/min，连续可调； |
|  |  | 3.3．透析液流量2～50ml/min，连续可调； |
|  |  | 3.4. 脱水量 0～3000ml/h，连续可调； |
|  |  | 3.5. 滤出液速度5～120ml/min； |
|  |  | 3.6. 精确度≤±10%； |
| 4 | 压力监测 | 4.1．具备6个压力监测 |
|  |  | 4.2.动脉压：－400～300mmHg |
|  |  | 4.3. 静脉压：－400～300mmHg |
|  |  | 4.4. 滤器入口压：－400～300mmHg |
|  |  | 4.5. 血浆入口压：－400～300mmHg |
|  |  | 4.6. 一级膜外压：－400～300mmHg |
|  |  | 4.7. 二级膜外压：－400～300mmHg |
|  |  | 4.8. 压力监测精确度：误差≤±10mmHg； |
| 5 | 抗凝治疗 | 5.1. 独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。 |
| 6 | 肝素泵 | 6.1. 流量范围：0-20ml/h；追加剂量0.1ml/s。 |
|  |  | 6.2. 精确度±0.2mL/min 或设定值的±10％ |
| 7 | 报警及安全 系统 | 7.1. 具备不少于4组超声检测器 |
|  |  | 7.2. 供血不足检测器：超声波检测方式 |
|  |  | 7.3. 气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：0.02ml |
|  |  | 7.4. 补液断流，超声波检测方式； |
|  |  | 7.5. 滤液断流，超声波检测方式 |
|  |  | 7.6. 具备漏血检测功能；光学检测方式，分辨率可达到千分之一 |
|  |  | 7.7. 液面监测：静电容量变化方式 |
|  |  | 7.8. 具备液体平衡检测功能； |
| 8 | 网电源供电中断 | 8.1电源中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min |
| 9 | 售后服务 | 9.1. 提供设备装箱单及本次投标装备配置清单； |
|  |  | 9.2. 提供耗材及易损件报价； |
|  |  | 9.3. 设备自验收合格之日起，整机保修五年，终身维修服务。保修期外的设备仅收取零配件成本费，免人工费，免收维修费； |
|  |  | 9.4. 在安装现场提供设备基本操作及日常保养等服务； |
|  |  | 9.5. 提供操作手册及设备操作规程； |
|  |  | 9.6. 零配件的供应：厂家接到顾客零配件需求单，经审核许可后于7个工作日内送达。零配件供应周期为该型号设备停产后持续五年时间 |
|  |  | 9.7． 保修期内，维修响应承诺及维修期间应急预案；故障报修响应时间2小时，对于电话视频无法解决的故障报警，维修工程师应在48小时内到达现场予以解决，机器每年免费点检大于一次，以确保机器安全有效工作。 |
|  |  | 9.8. 免费上门安装、调试机器，对相关操作人员进行操作技术培训。对维修人员进行故障处理维修培训，并提供维修技术图纸资料； |
|  |  | 9.9.该设备首次临床治疗，公司将派技术服务工程师进行培训，直至相关人员能够自己使用该设备，根据用户需要，可在指定医院进行临床操作和学习培训。 |
| 10 | 配置清单 | 10.1 显示屏 （≥10英寸彩色液晶触摸屏） |
|  |  | 10.2 流量泵≥ 4（血泵、滤过液泵/分浆泵、置换液泵/返浆泵、透析液泵/弃浆泵） |
|  |  | 10.3 肝素泵≥ 1（双位一体化肝素泵） |
|  |  | 10.4 体外循环监测系统：10.4.1 动脉压监测 1 10.4.2 静脉压监测 1 10.4.3 跨膜压监测 1 10.4.4 滤器入口压监测 1 10.4.5 血浆入口压监测 1 10.4.6 一级膜外压监测 1 10.4.7 二级膜外压监测 1 |
|  |  | 10.5 空气检测器≥4（供血不足检测、静脉端气泡检测、补液断流检测、血浆断流检测） |
|  |  | 10.6 静脉管路夹≥ 1 |
|  |  | 10.7 漏血检测器≥1 |
|  |  | 10.8 液体平衡称重系统≥3 |
|  |  | 10.9 加热系统≥ 1（双面板加温） |
|  |  | 10.10 管路截止阀≥4（电磁开闭式） |
|  |  | 10.11 滤器夹持器≥ 2（自动振摇夹持器） |
|  |  | 10.11 输液杆≥ 1 |

质保五年，软件终身免费升级

## 三、包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备，应提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、设备材料在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。

5、设备材料在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、各包组设备材料至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运、保管等环节和费用均由中标人负责。

## 四、质量保证要求

▲1、中标人应保证所提供设备是制造日期不能超过1年的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2、如合同设备属于国家强制计量或检定的设备，则验收前中标人须提供国家计量或检定机构所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。

- 3、提供基本操作培训和常见故障排除培训（≥1次/年）（该费用应包含在投标报价中）。

- 4、投标的设备应提供产品彩页，并有相关参数说明。

- 5、在保修期后，中标人应对设备实行终身维修，终身保养，并提供维修保养报告。每年提供≥2次上门保养，该费用应包含在投标报价中。

- 6、在本项目的全部设备运行期内，投标人应为所有软件提供升级和版本更换（该费用应包含在投标报价中）。

- 7、所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 8、投标时需列出维修时常用的配件价格清单

9、投标的设备可开机率应≥97﹪/年

10、本项目优先采购节能产品

## 五、检验与验收

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但应在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 所有设备、器材在开箱时应完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的要求。

- 中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

- 重要设备在项目产品到货验收时，应有制造商技术人员现场协助验收，此验收报告作为项目验收必备文档之一。

- 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

## 六、售后服务

- 保修期内，中标人接到用户报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内维修工程师到达现场维修，重大紧急情况维修工程师3小时内应到位，超过72小时内无法修复的，提供备品配件或备机以保证业务正常开展。保修期内设备故障在两个月内无法修复，中标人立即无条件更换新设备；保修期内因故障导致设备停止使用，按停止使用时间的1：7顺延保修期（即停止使用1天，顺延保7天）。

- 投标人须有能力提供售后服务机构及售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等)。负责编制培训计划，并向采购人操作人员提供一年不少于1次的现场培训，直至掌握操作技术为止。

- 技术支持：中标人须提供由设备制造商技术人员的终身应用技术支持。（所需费用均须包含在投标报价内。）

- ▲所有产品要求提供原厂维保。

## 七、交货期、地点

- 交货期：各包组均为自合同签订之日起60日历天内。

- 交货地点：喀什地区第一人民医院指定地点。

## 八、伴随服务

- 中标人负责本项目所有设备的安装调试以及所有应的线材与备件等。

- 中标人应提交详细项目安装进度表。

- 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走，完工后施工现场的垃圾清理和包装物的回收由中标人负责。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 中标人应派有经验的技术人员到安装现场进行设备的安装和调试，负责处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对系统质量全面负责。

## 九、付款方式

结算方式：双方签订合同后，采购人向中标方支付合同价款的30%；设备安装调试验收合格后，采购人向中标方支付合同价款的70%。

- 1、采购人付款，中标人需开具正式发票,中标人凭以下资料与采购人结算：

  - 合同；

  - 中标人开具的正式发票；

  - 采购人的验收报告；

  - 中标通知书；

  - 银行履约保证金

- 2、因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 3、履约保证金缴纳或提交方式、时间和金额：

- 3.1自双方签订合同之日起，5个工作日内，中标人须按合同约定向采购人支付合同金额5%的履约保证金（具体方式可双方商定，如银行转账或保函等）。

- 3.2 如银行转账支付的，中标人须按采购人要求转入指定银行。

- 3.3 如以金融机构开具履约保函支付的，中标人向采购人提供保函原件，该履约保函的保证期限自金融机构出具保函之日始至本项目完成验收合格之日止。如保函有效期在本项目验收合格之日前到期，中标人须在该保函到期前延展有效期。保函须为无条件、不可撤销、见索即付的金融机构等额保函作为项目履约保证金。

- 4、履约保证金退还和不予退还（含暂时不予退还）情形：

- 4.1 在合同履约期间，如中标人出现合同违约行为的，采购人有权不予退还履约保证金，如履约保证金不足以承担因中标人违约对采购人造成的经济损失金额，采购人有权通过合同约定的争议解决方式要求中标人承担相关赔偿责任。在此情况下，采购人可单方面解除本项目合同并不予退还履约保证金或向担保金融机构提出等额索赔。合同中，经双方协商增加的其他约定不予退还（含暂时不予退还）情形。

- 4.2 履约保证金退还时间和方式：不论中标人采用银行转账或保函方式提交履约保证金，在合同履行期间，未发生不予退还履约保证金情形的，该履约保证金在本项目完成验收合格之日起5个工作日内无息退回（采用保函形式提交的，在验收合格之日起5个工作日内退回保函原件）。双方也可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。

## 十、其他要求

▲1.投标人提供的设备需要医疗器械注册或备案的，投标人需要提供有效的医疗器械注册证或备案证的复印件并加盖公章，如该设备不需要医疗器械注册或备案的请提供相关证明文件复印件并加盖公章。

# 第五部分 投标文件格式

投标文件包装封面参考

项目编号： 项目名称： 投标文件 □正本 □副本 □唱标信封 投标人名称：（盖单位公章） 投标人地址： 联系人： 投标日期：

## 投标文件目录表

说明：

- 投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作投标文件，并请编制目录及页码。

- 投标人编制投标文件中的项目编号应为C111011-20210151。

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过资格性审查的投标人，不进入下一环节。

- 投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过符合性审查的投标人，不进入下一个详细评审环节。

- 投标人应根据《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表，同时应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章。

- 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

1）投标报价表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2）分项报价表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

3）投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

4）法定代表人证明书及法人授权证明书（原件）

5）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件,电子投标文件采用U盘装载。）

## 一、自查表

| 1.1资格性自查表 项目名称： 项目编号：C111011-20210151 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资 格 性 审 查 | 准入条件 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人; | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规的规定的相关要求： （1）供应商为所投产品的生产企业的，必须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且生产范围包含该产品；供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该产品。 （2）食品药品监督管理局对投标产品有注册或备案要求的，供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册证》和《医疗器械注册登记表》或医疗器械备案证明； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标人必须提供《反商业贿赂承诺书》原件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单；④“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告。（1、由采购人或采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者彼此存在投资与被投资关系的、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；（提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明函） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 本项目只接受购买了招标文件的单位提交的投标文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

| 1.2符合性自查表 项目名称： 项目编号：C111011-20210151 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 交货期 | 交货期满足招标文件要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 投标有效期 | 递交投标文件之日起 不少于120 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 报价要求 | 报价方案是唯一确定的，且未超过本项目对应的采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

1.3评审项目投标资料表

项目名称：                            项目编号： C111011-20210151

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
| 技术部分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
| 价格部分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

### 2.1 投标函

喀什地区第一人民医院/广东国利招标有限公司：

依据贵方中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（C111011-20210151）招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本   份。

1.自查表；

2.资格性文件；

3.商务部分；

4.技术部分；

5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起  不少于120 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字）：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

### 2.2 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东国利招标有限公司 ：

先生/女士，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证正反面复印件

（加盖公章）

（2）法定代表人授权委托书

致：广东国利招标有限公司 ：

兹授权             先生/女士，为我方参与                 项目投标及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人身份证正反面复印件

（加盖公章）

### 2.3 关于资格的声明函

致：广东国利招标有限公司

关于贵方项目名称：                  （项目编号：C111011-20210151）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中所述相关服务内容，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于     （采购人）及广东国利招标有限公司 （采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件。

附证明文件如下：

供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件，具体如下：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

⑤参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明，格式自拟）。

《反商业贿赂承诺书》原件；

《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规的规定的相关要求：

（1）供应商为所投产品的生产企业的，必须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且生产范围包含该产品；供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该产品。

（2）食品药品监督管理局对投标产品有注册或备案要求的，供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册证》和《医疗器械注册登记表》或医疗器械备案证明；

投标人必须提供《公平竞争承诺书》原件；；

本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人或采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）；

单位负责人为同一人或者彼此存在投资与被投资关系的、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；（提供书面声明）

本项目不接受联合体投标。（提供声明函）

供应商认为有必要的其他资质文件。

（相关证明文件附后，复印件须加盖公章）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 2.4中小企业声明函（如适用）

（投标人认为其为小、微企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

- （1）中小企业声明函（货物）（如适用）

（投标人如符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部有符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为....万元，资产总额为....万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为....万元，资产总额为....万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日    期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （2）中小企业声明函（工程、服务）（如适用）

（投标人如符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为....万元，资产总额为....万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为....万元，资产总额为....万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 2.5监狱企业的证明文件（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖投标单位公章。

### 2.6残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2.7政策功能情况（如适用）

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 服务内容 | 服务企业 | 服务企业类型 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品 |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |

备注：服务企业为小型或微型企业时才需要填“服务企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

附件1：

制造商（或总代理）授权书（格式仅供参考）

致：喀什地区第一人民医院/广东国利招标有限公司

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（项目编号：C111011-20210151） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别承担负责。

3、我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5、我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或其授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或其授权代表）（签字）：

职务：

部门：

年   月   日

## 件2：反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目）招标活动中，不给予国家工作人员以及新疆维吾尔自治区政府采购中心的工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨

询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

（公司名称，加盖公章）

____年____月____日

## 三、商务部分

### 3.1 投标人综合概况

（一）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | ㎡M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | ㎡M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人提供的此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）供货渠道与合作机构情况（仅供参考）

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 在新疆维吾尔自治区总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 联系人: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 联系人: 电话: 传真: |

（三）近两年以内投标人同类产品销售业绩

项目名称：                            项目编号： C111011-20210151

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目；

2.投标人应按上表顺序后附评分要求的相关资料作为证明材料；

3.未提供证明材料，或提供的证明材料不全，或提供的证明材料不能反映相关评审内容的，业绩不予计算。

（四）拟任执行管理及技术人员情况

项目名称：                            项目编号：C111011-20210151

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

（五）履约进度计划表

项目名称：                            项目编号：C111011-20210151

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（六）其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 3.2 商务及合同条款响应表

商务及合同条款响应表

项目名称：                            项目编号：C111011-20210151

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 120 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受招标文件要求的交货期 |  |  |
| 7 | 同意接受招标文件要求的质保期 |  |  |
| 8 | 满足招标文件对售后服务的各项要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期

2、应急维修时间安排

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）

4、维修服务收费标准

5、制造商的技术支持

6、其它服务承诺

7、培训计划

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 3.4 财务报告权威性

根据用户需求书和评标办法自行编写。

注：提供经审计或税务部门审核的年度财务报表的复印件（须含有财务报表或税务报表的封面及第三方审计机构的营业执照、税务登记证及组织代码证的复印件）。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：    年      月     日

### 3.5 中标服务费支付承诺书

致：广东国利招标有限公司

本公司           (投标人名称)        在参加贵公司举行的       项目(项目编号：C111011-20210151）招标中如获中标, 按照招标文件的规定向采购代理机构缴交招标代理服务费后，领取中标通知书。

如我公司违约,愿承担全部法律责任。

特此承诺!

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 3.6 退还保证金声明格式

退还保证金声明

广东国利招标有限公司:

我方为“     项目”包组号：    （项目编号：       ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标人投标人公章）或由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

# 四、技术部分

### 4.1 货物说明一览表

项目名称：                            项目编号： C111011-20210151

| 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 原产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。为使货物正常、连续地使用，应提供货物从采购人验收合格起质保期间所需的完整的备件及特种工具等清单，包括备件、耗材及特殊工具的货源。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行列表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 4.2 技术条款响应表

4.2.1.技术条款（“▲”号条款）响应及偏差表

| 序号 | 各类设备技术条款要求 | 投标实际内容 (供应商应按投标服务实际情况填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

- 供应商必须对应招标文件第二部分“用户需求书”的（“▲”号条款）”逐条响应。如有缺漏，缺漏项不作为无效投标条款，但作为评标委员会打分时的重要参考指标。

- 投标人在投标文件中须提交所投产品有效的产品彩页及相应技术参数、性能介绍的厂家使用说明书、质量认可材料等技术证明文件（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），并在技术证明文件上逐页加盖生产厂家或地区总代理商公章，以证明产品技术参数的真实性，并以此作为评标委员会评审依据。技术条款响应及偏差表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准，且无证明文件的将被视为负偏离。如投标人没有按照上述要求提交相关资料，或提供的资料不能显示评审内容的，将不作为评审依据，评标委员会可认为相应技术参数响应不符合招标要求；

- 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

- 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2.2.技术条款（一般技术条款）响应及偏差表

| 序号 | 各类设备技术条款要求 | 投标实际内容 (供应商应按投标服务实际情况填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

- 供应商必须对应招标文件第二部分“用户需求书”的技术参数中逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合技术参数的要求。

- 投标人在投标文件中须提交所投产品有效的产品彩页及相应技术参数、性能介绍的厂家使用说明书、质量认可材料等技术证明文件（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），并在技术证明文件上逐页加盖生产厂家或地区总代理商公章，以证明产品技术参数的真实性，并以此作为评标委员会评审依据。技术条款响应及偏差表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准。如投标人没有按照上述要求提交相关资料，或提供的资料不能显示评审内容的，将不作为评审依据，评标委员会可认为技术参数响应不符合招标要求；

- 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

- 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

### 5.1 开标一览表

项目名称：

项目编号： C111011-20210151                   包组号：

| 包组号 | 交货期 | 质保期或保修期期限 | 投标总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自合同签订后 日历天内完成投标产品的供货、安装、调试和验收，并交付使用。 | 年 |  |  |

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式，此表的“投标总价”应与投标分项报价表“5.2”的“合计”一致。

2、投标报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，为方便开标，此表除应附入投标文件外，其签字盖章后的复印件需单独一份放入《唱标信封》内。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 5.2 投标分项报价表

项目名称：

项目编号： C111011-20210151                       包组号：

| 序号 | 产品名称 | 规格和型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表中的“合计”应与表5.1《开标一览表》的“投标总价”一致。

2、表中的“质保期内备品备件、材料、测试工具及专用工具费用”应与表5.2.1的“合计”一致。

3、如果不提本表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

5.2.1质保期内的备品备件、材料、测试工具及专用工具报价明细表

项目名称：                                         包组号：

项目编号：C111011-20210151

单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 到项目工地的单价 | 总价 | 制造商 | 产地 | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计＝1＋2＋3＋…… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、投标人必须根据所投标设备的技术要求和经验，对设备质保期内运行所需的备品备件提供详细的分项报价，价格计入总价。

2、所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项(非小型/微型企业产品/服务此项标注“--”)，并提供附表《中小企业声明函》及相关证明材料。未提供证明材料或提供的证明材料不全的，将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

5.2.2质保期内免费的零配件报价明细表

（注：此价格不列入投标总价中，格式由投标人自定）

- 第六部分 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

  - 政府采购监督管理部门指人民政府财政部门。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二部分投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 招标代理机构指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构。

  - 投标人是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的货物和服务

  - 货物：是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 投标人（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 招标文件以中文文字编写。招标文件共七部分。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一部分　投标邀请书

第二部分　投标资料表

第三部分　开标、评标、定标

第四部分　用户需求书

第五部分　投标文件格式

第六部分　投标人须知

第七部分　合同文本

  - 本招标文件的解释权归“广东国利招标有限公司”所有。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购人或者招标代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已成功购买招标文件的投标人，其投标人在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者招标代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非投标资料表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

    - 投标人对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至招标代理机构。

  - 已成功购买招标文件的投标人如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应当使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料或外文书证或者外国语试听资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，若两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人对招标文件中多个进行投标的，其投标文件的编制可按每个的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者招标代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 投标报价

  - 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》的要求报出总价和分项价格。

  - 投标分项报价应包含：

    - 按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于投标资料表中规定的。

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

- 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或）投标。

    - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人的资格要求。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 除投标资料表另有规定，投标人对技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商出具的证明或招标文件中允许的其他形式为准。

- 分包

  - 如果投标资料表已明确允许分包且投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

- 投标文件的式样和密封

  - 该项目为电子评标，该项目评标完成后，投标人须将纸质投标文件（正本1份，副本2份，投标文件电子文件1份）递交至代理机构做备案使用，是否按时递交纸质版投标文件将作为退还投标保证金依据。

  - 电子文件：是指“.doc”格式文件和将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成“.PDF”格式后拷贝至无病毒无密码的U盘一份。

  - 投标文件的签署：

  - 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，不得加盖合同专用章、投标人专用章等各种形式的专用章。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

  - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

  - 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章。投标文件副本应为正本的复印件。

  - 投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人法人公章，投标文件的封面必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标文件密封：

    - 信封或外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、号（如有）”的字样。

    - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交

  - 投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、招标代理机构应当拒收。

- 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 质疑

  - 质疑

    - 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

    - 质疑期限：

      - 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在购买招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

      - 投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

      - 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。在质疑有效期限内向招标代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。招标代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。

      - 质疑函应当包括下列内容：

- 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称和项目编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

      - 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

      - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

      - 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 采购人或者招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 投标资料表。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人或者招标代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。

  - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

# 第七部分 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：

喀什地区第一人民医院

医疗设备采购合同

项目名称：

甲方:喀什地区第一人民医院

乙方:

签订地：  喀什地区第一人民医院

签订日期：          年       月       日

医院医疗设备采购合同

甲方:喀什地区第一人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及                      公司招标编号：                    对                     项目招标文件要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 交货时间 | 设备单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（大写） ¥: 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总价

总价为人民币           元整(大写:              )，该合同总金额是设备设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训及验收合格之前及保修期内保修服务与备品备件等其他相关的所有含税费用。本合同执行期间甲方无须另向乙方支付合同总价之外的其他任何费用。

3.付款办法

3.1签订合同后     日内，甲方向乙方预付合同总价30%（¥：     ）；设备到达指定地点交付并验收合格后30日内，甲方支付合同总价65%（¥：    ）的款项；合同总价5%（¥：   ）的余款作为质保金，待验收合格质保期满后由甲方支付给乙方。

3.2其他付款方式：          /                。

3.3 乙方凭以下资料请款：

(1)合同;

(2)验收审批表;

(3)乙方开具的正式发票。

(4)其他   /     。

3.4 乙方开户行及帐号以合同规定为准，以下为乙方的指定收款账户信息：

乙方：

开户银行：

银行账号：

若乙方的指定收款账户信息有变更的，乙方须提前15天以书面形式通知甲方，若因银行过错或乙方未及时书面通知甲方或乙方提供的账号及开户行有误导致合同款项无法进账、支取、承兑、支取迟延，责任由乙方自行承担。

3.5乙方应为甲方开具等额的税务发票。

4.合同组成

所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

5.技术要求

乙方所提供设备（含零部件、配件等）必须为全新的未曾使用过的，表面无划伤、无碰撞痕迹，必须符合国家有关规范和环保要求及质量要求和技术要求，并提供设备的检测报告及报关单等相关资料。乙方所提供设备（含零部件、配件等）权属清楚，不得侵害他人的知识产权,产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

6.合同设备包装、交货、安装及验收

6.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成损失和由此产生的费用（包括但不限于运输费、卸车费、安装费等费用）均由乙方承担。

6.2合同设备的交货

6.2.1乙方交货时间:签订合同生效之日起    天内完成交货及安装。

6.2.2乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。

6.3合同设备的安装

6.3.1乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

6.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

6.3.3合同设备的电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合需要，乙方需要免费提供相应的插头转换接口。甲方只提供电源到机房总配电箱。机房的天花（含龙骨）、地面机座插座、底座、电线、电缆、线管（槽）及配电分箱等相关费用，由乙方承担。安装现场所涉及到的总承包管理配合费、配套服务费由乙方承担。

6.4设备的验收

6.4.1合同设备安装完成后达到预定可使用状态，进入    个月试用期，试用期间发生重大质量问题，根据甲方要求更换全新同一品牌型号设备或进行修复，更换或修复后试用期相应顺延，试用期结束后  15日内完成最终验收，最终验收应在甲乙双方共同参加下进行。

6.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担；若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形的，由此产生的有关费用由乙方承担。若乙方未及时支付该费用，因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

6.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应在     天内安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.4.4进口产品必须具备原产地证明和国家相关部门的检验证明及合法进货渠道证明。

6.4.5货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.4.6乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.4.7甲乙双方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地的质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

7.质量保证、售后服务、培训：( 与招标、投标文件要求相矛盾的，以招标、投标文件要求为准)

8.质保期：

8.1设备安装验收合格后，设备保修   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，设备质保期自设备验收合格之日起算。

8.2乙方根据甲方指定地点提供免费送货，安装，测试服务。

8.3质保期内设备发生故障，乙方在接到通知后，      小时内维修响应，    小时内到位检修，    小时内处理完毕。如    小时内未处理完毕，乙方需在设备发生故障     日内，提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

8.4质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时（“短期”指2日以内，不满1日的按1日计算），则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。质保期内，如合同设备或零部件因非人为因素出现故障而造成长期停用（“长期”指  2  日以上），则乙方需按     元/次向甲方支付违约金，累计超过3次的（含3次），甲方有权单方解除合同，如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

8.5质保期内所有因货物质量问题而产生的费用（包括但不限于维护过程中更换配件的费用）均由乙方负责。

8.6提供终身维修服务，设备终生免费维护     月/次，并了解使用情况，听取反馈意见。维护不收取费用，如需更换配件只收取配件费用，且配件价格需低于市场价。

8.7设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方人员做操作使用及维护的培训服务。

8.8乙方工程师对甲方设备科维修人员做维修技术培训，使维修人员掌握常见故障排除。

8.9乙方设有专业售后服务机构。

9.不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1乙方提供的设备有质量问时，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 乙方提供的设备经甲方所在地的权威机构确认有质量问题的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。（如损害程度、损失数额无法确定的，由甲乙双方共同委托鉴定机构进行评估，鉴定费用乙方承担。）

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有残缺部分或修补残缺的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收未付货款金额1 %的违约金，最多不超过未付货款金额10%。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，应按本合同总金额的1 %向甲方支付违约金，乙方逾期交付货物超过10日时甲方有权单方解除合同，乙方还应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

11.3乙方交付的货物的型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，并有权单方解除合同；如甲方要求乙方更换产品并继续履行合同的，乙方应按本合同价款总额的10%向甲方支付违约金；如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

11.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付当期应付款项的 5 %的违约金。

11.5因乙方的产品质量问题给甲方或第三人造成人身、财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

11.6如因乙方原因设备未按投标文件以及本合同约定的日期、时间进行保修、售后、维修、换装，或者保修、维修未达到合同约定标准的，或者未按本合同的约定对甲方维修技术人员、工程师进行培训的，甲方有权委托他人维修，所有费用由乙方承担。且每违约一次，乙方应按本合同价款总额的1%向甲方支付违约金，超过三次的（含三次），甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

11.7乙方所提供设备（含零部件、配件等）权属清楚，不得侵害他人的知识产权，产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

11.8 乙方违反本合同项下的其他约定，应向甲方支付合同总价10%的违约金（该违约金不以甲方的实际损失为限）。

11.9 上述乙方应承担的违约金不足以弥补甲方的实际经济损失的，乙方应继续赔偿。

12.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。守约方为实现本合同约定的权益，通过司法程序或其他手段，产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、交通费等全部费用，均由违约方承担。

13. 其他

13.1附件:                。

13.2本合同正本6份，甲方4份，乙方2份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

13.3本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准。

13.4本合同载明的通讯地址系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

13.5当双方发生争议时，以有利于守约方的原则进行解释。

（以下无正文）

甲方：喀什地区第一人民医院     乙方：

法人代表：                     法人代表：

签约代表：                     签约代表：

通信地址：                     通信地址：

电话：                         电话：

邮箱地址：                     邮箱地址：

签约日期：                     签约日期：

纳税人识别号：                纳税人识别号：

开户银行：                     开户银行：

账号：                        账号：

甲乙双方确认，上述送达方式真实有效。任何一方向对方发出的有关本合同的通知，均应以上述约定送达方式为准，否则无效。

任何一方，上述任一方送达方式发生变更的，变更方应提前三个工作日按本合同中约定的送达地址书面通知对方。否则由此造成的损失一律由变更方承担。

注：签约代表签字时，请附授权委托书及签约代表的身份证复印件